# 碳氮复合耐火材料中碳氮的化学分析方法研究

### 论文摘要

现代高科技的竞争在很大程度上依赖于材料科学的发展,有着良好理化性能的碳氮复合耐火材料,如氮化硅结合碳化硅、赛隆结合碳化硅、赛隆结合刚玉、氧氮化硅结合碳化硅等材料,其研究日益增多、应用越来越广泛。对于生产研究日益增多的碳氮复合耐火材料,国家和冶金分析标准并不全面,对于赛隆结合类材料的分析方法缺乏系统试验。本工作选择氮化硅结合碳化硅、赛隆结合碳化硅、赛隆结合刚玉、氧氮化硅结合碳化硅、氮化硅原料五种复合材料,研究了湿化学法和仪器法测定试样中总碳(碳化硅)、总氮含量。研究内容有:研磨介质对试样的影响,高压溶样法测定碳化硅、氮化硅条件试验;仪器法测定总碳、总氮含量的条件;精密度准确度统计;影响测定结果的因素,及仪器法与湿化学分析方法的对比等。研究结果表明不同结构组成的复合材料,其分解要求有所不同。碳化硅仪器法测定总碳时称样量在0.1~0.12g,助熔剂用量可根据待测样品的材质进行选择,仪器法测定总碳精密度准确度好;碳化钨研钵制备的试样用高压溶样法测定碳化硅时结果明显偏高。仪器法测定总氮时,氮化硅粉适宜称量0.04~0.05g,碳化硅制品称量0.1~0.12g,赛隆结合类制品称量0.03g;氮化硅粉需要加入白铜助熔剂,其他材质仅用镍助熔;分析功率随坩埚及材质有所不同;称量较小样重时万分之一天平可以满足分析要求;氧对氮有较大影响,及时更新试剂消除影响。仪器分析离不开标样,校准工作曲线用标样也非常重要,要求尽量与待测样品材质一致或接近,消除基体的影响;同时标样的分析条件应与试样一致,在保证标样准确的条件下校准曲线,测定试样。在测定碳化硅条件应注意控制好,由于计算碳化硅时乘以的系数比较大,为了减小测定结果的不确定度应尽量减小总碳的误差。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 前言

- 1.2 碳氮复合材料基本类型

- 1.2.1 碳化硅

- 1.2.2 氮化硅

- 1.2.3 氮化物结合制品

- 1.3 碳氮复合耐火材料化学分析的研究动态

- 1.3.1 碳含量分析方法

- 1.3.2 氮含量分析方法

- 1.4 课题的提出

- 第二章 碳氮复合耐火材料中碳含量分析方法的研究

- 2.1 前言

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 仪器法

- 2.2.2 碳化硅的测定方法

- 2.2.3 燃烧吸收重量法测定总碳和游离碳

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 定碳仪助熔剂试验

- 2.3.2 定碳仪功率试验

- 2.3.3 定碳仪称样量试验

- 2.3.4 定碳仪精密度准确度实验

- 2.3.5 定碳仪测定Sialon-SiC中SiC不确定度评定

- 2.3.6 不同方法的比对试验

- 2.3.7 高压溶样法中研磨介质的影响

- 2.3.8 高压溶样条件试验

- 2.3.9 灼烧游离碳条件试验

- 2.4 本章小结

- 第三章 碳氮复合耐火材料中氮含量分析方法的研究

- 3.1 前言

- 3.2 试验部分

- 3.2.1 仪器法

- 3.2.2 化学法——高压溶样容量法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 定氮仪空白试验

- 3.3.2 定氮仪称样量试验

- 3.3.3 定氮仪助熔剂试验

- 3.3.4 定氮仪功率试验

- 3.3.5 定氮仪称样天平精度的影响

- 3.3.6 氧含量对总氮量结果的影响

- 3.3.7 重复性稳定性试验

- 3.3.8 精密度、准确度试验

- 3.3.9 方法比对试验结果

- 3.3.10 高压溶样法条件试验

- 3.4 本章小结

- 第四章 结论与展望

- 4.1 结论

- 4.2 展望

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].耐火材料 2019年 第53卷 总目次[J]. 耐火材料 2019(06)

- [2].《耐火材料》2019年刊登文献分析[J]. 耐火材料 2020(01)

- [3].临沂圣戈班耐火材料有限公司[J]. 玻璃纤维 2019(06)

- [4].轻量耐火材料的研究现状与发展趋势[J]. 智能城市 2020(04)

- [5].临沂圣戈班耐火材料有限公司[J]. 玻璃纤维 2020(01)

- [6].耐火材料公司会计成本核算存在的问题及应对措施[J]. 财经界(学术版) 2020(09)

- [7].绿色耐火材料的理念与实践[J]. 四川水泥 2020(04)

- [8].低碳化镁碳耐火材料的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(Z1)

- [9].《耐火材料》杂志2019年征订启事[J]. 耐火材料 2018(06)

- [10].炼钢厂经济耐火材料的选用[J]. 中国金属通报 2018(07)

- [11].耐火材料行业利润同比增长38.4%[J]. 江西建材 2019(03)

- [12].欢迎订阅《耐火材料》杂志[J]. 耐火材料 2019(02)

- [13].炼钢用耐火材料的研究[J]. 上海电气技术 2019(02)

- [14].耐火材料与钢液相互作用的研究进展[J]. 中国材料进展 2019(08)

- [15].新时代中国耐火材料行业发展新趋势[J]. 耐火材料 2019(05)

- [16].《耐火材料》杂志2020年征订已开始，欢迎订阅![J]. 耐火材料 2019(05)

- [17].耐火材料数据[J]. 中国科技信息 2019(22)

- [18].耐火材料发展概述[J]. 无机材料学报 2018(02)

- [19].复合耐火材料中碳氮的化学分析与应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(07)

- [20].耐火材料~ 欢迎订阅 欢迎投稿 欢迎刊登广告[J]. 耐火材料 2018(05)

- [21].《耐火材料》杂志2019年征订启事[J]. 耐火材料 2018(05)

- [22].耐火材料铝铬砖中三氧化二铝含量的测定[J]. 天津化工 2016(06)

- [23].浅谈我国耐火材料的发展历程及展望[J]. 河南建材 2016(06)

- [24].耐火材料2016年第50卷总目次[J]. 耐火材料 2016(06)

- [25].继承 创新 跨越——写在《耐火材料》创刊50周年[J]. 耐火材料 2016(06)

- [26].2017年《耐火材料信息》征订单[J]. 耐火材料 2016(06)

- [27].《耐火材料》杂志征稿通知[J]. 耐火材料 2017(03)

- [28].水泥生产线耐火材料施工监理重点工作[J]. 水泥 2017(05)

- [29].广州市岭南耐火材料有限公司[J]. 玻璃纤维 2017(04)

- [30].废弃耐火材料回收利用[J]. 世界有色金属 2017(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0772715e1c55d980b13173b8.html