# 基于PXI总线技术的声级计自动检定系统

### 论文摘要

声级计是测量声压级的仪器,也是声学的基本仪器之一,被广泛的应用在各行各业。保障声级计的量值准确性具有重要的意义,但当前的手工检定方式具有工作量大、时间长、对检定人员专业素养要求高的弊端,不能适应日益增长检定需求,因此对声级计进行自动检定具有积极的意义。在深入研究声级计检定的原理和方式的基础上,本文提出了基于PXI的声级计自动检定系统。该系统以PXI总线设备为核心,能够依照检定流程,输出标准信号并检测声级计的响应,最终将检定数据生成为标准格式的报告。为获取声级计的响应,本文引入了图像识别算法,这种方式具有通用性好、简单可靠的特点,能够实现对绝大部分型号声级计的检定,避免了前人研究中获取响应手段单一、应用范围窄的缺陷。在硬件方面,本文使用PXI主机配合高精度采集卡代替原有的信号发生器、前置放大器和电压表,在简化了仪器数目的同时,保证了信号的准确性。同时,该系统将辅助设备交由PXI主机统一管理,减少了人工参与,保证了自动流程的实现。在软件方面,该系统引入了模块化设计的原则,将软件框架划分为底层公共模块、检定模块和主控模块三个层次。其中底层公共模块包含了硬件管理、数据采集及处理、文件管理、数据库管理等功能,是自动检定系统的基础；而检定模块是系统的主体,包含了各检定项的检定流程；主控模块控制每台声级计的检定,是检定系统的核心。在软件框架的每个层次中,每个独立的功能都被封装为子模块,实现了低耦合性。各模块相互配合,保证了软件系统的高效和稳定。为实现对声级计的准确识别,依照声级计检定过程的特点,本文将图像识别过程分为定位和识别两个过程。在定位过程中,通过多帧差异累加算法获得声级计读数的行坐标,并通过连通域分析获得声级计读数的列坐标,最终将坐标组合得到定位结果。而在识别过程中,通过对图像进行预处理,去除冗余的信息,并分离出单个数字；再将单个数字的图片压缩为6×10的数组作为数字的特征；最后使用模板匹配的方式得到识别结果。实验表明,该算法具有较高的识别率。该系统能够简化操作,提高检定效率,降低对检定人员的要求。实验结果表明,自动检定系统的检定结果有效,且与标准装置具有良好的一致性。可以用于声级计的日常检定当中。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景与意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 声级计手动检定存在的主要问题

- 1.1.3 声级计自动检定系统的研究现状

- 1.2 PXI总线技术以及虚拟仪器技术

- 1.2.1 PXI总线技术介绍

- 1.2.2 虚拟仪器技术及应用

- 1.2.3 声学与振动工具包

- 1.3 图像识别技术

- 1.3.1 图像处理技术概述

- 1.3.2 图像识别技术的优点

- 第二章 声级计的计量特性及检定方法

- 2.1 引言

- 2.2 声级计的计量特性

- 2.2.1 频率计权

- 2.2.2 级线性

- 2.2.3 本机噪声

- 2.2.4 F和S时间计权

- 2.2.5 猝发音响应和重复猝发音响应

- 第三章 检定系统硬件设计

- 3.1 引言

- 3.2 硬件部分总体设计

- 3.3 硬件部分仪器介绍

- 3.3.1 PXI设备

- 3.3.2 2690型传声器适调放大器

- 3.3.3 温湿度计

- 3.3.4 程控衰减器

- 第四章 检定系统软件设计

- 4.1 引言

- 4.2 检定系统软件总体设计

- 4.3 底层公共模块

- 4.3.1 驱动模块

- 4.3.2 信号处理

- 4.3.3 检定信息数据库

- 4.3.4 报表输出

- 4.3.5 辅助模块

- 4.4 检定模块

- 4.4.1 声场校准

- 4.4.2 频率计权

- 4.4.3 级线性

- 4.4.4 本机噪声

- 4.4.5 F和S时间计权

- 4.4.6 猝发音和重复猝发音

- 4.4.7 基础信息

- 4.5 主控模块

- 第五章 数字识别模块

- 5.1 引言

- 5.2 数字识别方案设计

- 5.3 数字定位

- 5.3.1 引言

- 5.3.2 多帧差异累加

- 5.3.3 连通域分析

- 5.4 数字识别

- 5.4.1 预处理

- 5.4.2 二值化

- 5.4.3 特征提取

- 5.4.4 特征比较

- 第六章 实验及数据

- 6.1 数字识别测试实验

- 6.2 检定系统各模块测试实验

- 第七章 结论和展望

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].基于PXI总线的声呐接收机通用自动测试系统[J]. 舰船科学技术 2020(11)

- [2].基于PXI总线的定时同步控制器设计与实现[J]. 电子测试 2020(10)

- [3].基于PXI的时序信号监测设备设计[J]. 电子设计工程 2016(03)

- [4].基于PXI技术的中间包流场优化的水力学试验[J]. 中国冶金 2016(04)

- [5].PXI总线热插拔技术实现[J]. 中国高新技术企业 2009(04)

- [6].基于PXI总线的便携式检测平台研究[J]. 新技术新工艺 2014(12)

- [7].基于PXI总线的遥测数字量变换器测试台的研制[J]. 测控技术 2013(04)

- [8].PXI总线雷达噪声系数测试模块设计[J]. 计算机测量与控制 2012(07)

- [9].PXI总线测试平台计量检定方案设计[J]. 测试技术学报 2011(06)

- [10].基于PXI总线的多通道程控电荷放大器设计[J]. 压电与声光 2010(04)

- [11].基于PXI的振动传感器检定系统设计[J]. 电子测量技术 2009(03)

- [12].基于PXI的矢量信号分析软件设计与实现矢量信号分析软件总体方案[J]. 科技传播 2015(17)

- [13].基于PXI总线的高精度恒流源设计[J]. 电子元器件应用 2011(10)

- [14].基于PXI的复合视频信号源[J]. 仪器仪表用户 2010(03)

- [15].基于PXI总线的无线电高度表过程测试方法的研究与实现[J]. 计算机测量与控制 2010(05)

- [16].PXI仪器总线控制器的设计与实现[J]. 仪表技术与传感器 2009(02)

- [17].基于PXI总线的某型空空导弹总体性能测试系统设计[J]. 计算机测量与控制 2008(12)

- [18].基于PXI架构的高速数据采集系统设计[J]. 自动化与仪表 2015(09)

- [19].基于PXI的数字式长时间积分器[J]. 微计算机信息 2012(09)

- [20].管线系统PXI网络虚拟仪器实验室构建[J]. 计算机与现代化 2012(11)

- [21].PXI高精度数字万用表的设计与实现[J]. 电子测量技术 2011(10)

- [22].一种基于PXI总线的自动测试系统研制[J]. 航空计算技术 2012(03)

- [23].PXI频谱分析仪中FPGA可重构技术探究[J]. 中国高新技术企业 2010(06)

- [24].基于PXI总线的光学雷达自动测试系统研制[J]. 计算机测量与控制 2010(05)

- [25].基于PXI总线的电源检定装置设计与实现[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2009(S1)

- [26].基于PXI总线的伺服机构测试系统[J]. 兵工自动化 2016(12)

- [27].基于PXI总线的运载火箭地面测试设备计量检定系统设计[J]. 计量与测试技术 2013(07)

- [28].基于PXI总线的电子装备测试系统设计[J]. 科学技术与工程 2011(33)

- [29].基于PXI总线的某型装备自动测试系统[J]. 四川兵工学报 2009(05)

- [30].基于PXI总线的通风模型试验台测控系统[J]. 防爆电机 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1728b315c2044c6214257d12.html