# 调强适形放射治疗的剂量学验证

### 论文摘要

目的:探讨逆向调强适形放射治疗(IMRT)过程中的剂量学验证方法,分析影响剂量验证结果的因素,保证IMRT治疗计划临床实施的正确性,为临床提供一套可行的、高效的、成本低的IMRT剂量验证方法。方法:包括三个部分:(1)电离室验证绝对剂量选择10例需要实施IMRT的病人,利用核通公司的PLATO三维逆向治疗计划系统设计出IMRT计划,用IBA公司的固体水平板体模作为验证模体,将病人的IMRT计划移植至模体生成QA计划,计算出选定验证点的绝对剂量,在ELEKTA加速器上按QA计划条件摆位并实施照射,得到用0.65cc电离室实测的验证点绝对剂量。另外分三方面研究了影响绝对剂量验证结果的因素,并分析结果。(2)胶片验证相对剂量选择10例需要实施IMRT的病人,利用CMS公司的Xio三维逆向治疗计划系统设计出IMRT计划,用Cirs调强胸段模体作为验证模体,将病人的IMRT计划移植至模体生成QA计划,计算出选定验证平面的相对剂量分布。在Primus加速器上按QA计划条件摆位并实施照射,得到用GafChromic EBT免洗胶片拍摄的平面剂量片。用RIT113胶片剂量分析软件分析实测的和计划的平面相对剂量分布。(3)平面剂量分布检测仪验证相对剂量选择10例需要实施IMRT的病人,利用核通公司的PLATO三维逆向治疗计划系统设计出IMRT计划,用Sunnuclear公司的平面剂量分布检测仪Mapcheck加固体水平板体模作为验证模体,将病人的IMRT计划移植至模体生成QA计划,计算出探头平面的相对剂量分布,在ELEKTA加速器上按QA计划条件摆位并实施照射,得到用Mapcheck实测的相对剂量分布。用Mapcheck软件功能进行实测的和计划的相对剂量分布比较。另外分三方面研究了影响相对剂量验证结果的因素,并分析结果。结果:1、电离室验证绝对剂量8例测量的绝对剂量偏差在3%以内,2例在5%以内,以下三方面因素会影响绝对剂量验证结果:加速器几何参数、小跳数剂量线性、摆位精度。2、10例免洗胶片验证相对剂量均显示相对剂量分布在高剂量区很接近,低剂量区有一定差别。3、10例Mapcheck验证相对剂量测量的相对剂量通过率都在90%以上,以下三方面因素会影响相对剂量验证结果:加速器几何参数、小跳数剂量线性、摆位精度。结论:1、通过10例病人的绝对剂量验证,证实本研究采取的绝对剂量验证方法是可行的,它能够作为一种IMRT绝对剂量验证方法使用。2、通过10例病人的Mapcheck相对剂量分布验证,并且与胶片法对比,证实本研究采取的Mapcheck相对剂量验证方法是可行的、高效的、成本低的,它能够作为一种IMRT相对剂量分布验证方法使用。3、影响IMRT绝对、相对剂量验证通过的因素分以下三方面:加速器几何参数、加速器小跳数剂量线性、摆位精度。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 引言

- 一、研究背景

- 二、国内外研究现状

- 三、本研究的内容

- 第一部分 电离室验证绝对剂量

- 1、研究设备与材料

- 2、验证方法

- 3、实验结果和讨论

- 第二部分 胶片验证面剂量

- 1、研究设备与材料

- 2、验证方法

- 3、实验结果与讨论

- 第三部分 平面剂量分布检测仪验证面剂量

- 1、实验设备与材料

- 2、实验过程

- 3、实验结果与讨论

- 第四部分 研究结论

- 参考文献

- 综述 调强放射治疗剂量学验证方法

- 附录 缩略词表

- 攻读硕士学位期间发表的文章

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].食管癌三维适形放射治疗与调强适形放射治疗物理计划比较分析[J]. 深圳中西医结合杂志 2020(13)

- [2].三维立体适形放射治疗用于乳腺癌患者治疗中的临床效果分析[J]. 世界最新医学信息文摘 2017(41)

- [3].恶性肿瘤调强适形放射治疗及质量保证的临床分析[J]. 中国继续医学教育 2016(02)

- [4].调强适形放射治疗复发性恶性肿瘤的疗效探讨[J]. 世界最新医学信息文摘 2016(29)

- [5].恶性肿瘤调强适形放射治疗及质量保证的临床探究[J]. 影像研究与医学应用 2019(07)

- [6].调强适形放射治疗初治鼻咽癌的疗效分析[J]. 中国肿瘤临床与康复 2013(03)

- [7].如何提高适形放射治疗精度[J]. 生物医学工程与临床 2011(01)

- [8].吉非替尼联合适形放射治疗局部晚期非小细胞肺癌的临床观察[J]. 中国肿瘤临床与康复 2011(03)

- [9].立体适形放射治疗系统进展[J]. 中国医疗器械信息 2011(06)

- [10].调强适形放射治疗联合肝动脉化疗栓塞治疗原发性肝癌疗效观察[J]. 中国现代医药杂志 2008(12)

- [11].大分割适形放射治疗早期非小细胞肺癌的疗效观察[J]. 中国医药指南 2015(06)

- [12].1例嗅神经母细胞瘤患者调强适形放射治疗的护理[J]. 现代临床护理 2012(03)

- [13].鼻咽癌调强适形放射治疗80例临床护理[J]. 齐鲁护理杂志 2010(05)

- [14].浅析调强适形放射治疗计划的测量学验证[J]. 大家健康(学术版) 2015(03)

- [15].恶性肿瘤调强适形放射治疗及质量保证的临床分析[J]. 中外医疗 2014(22)

- [16].大分割适形放射治疗非小细胞肺癌12例疗效观察[J]. 实用医院临床杂志 2013(01)

- [17].前列腺癌调强适形放射治疗临床研究进展[J]. 华夏医学 2008(02)

- [18].调强适形放射治疗Ⅱb～Ⅲb宫颈癌患者的价值分析[J]. 中国医学工程 2020(01)

- [19].适形放射治疗摆位误差对治疗造成的影响[J]. 智慧健康 2019(04)

- [20].调强适形放疗治疗复发性妇科恶性肿瘤的疗效观察[J]. 中国继续医学教育 2016(25)

- [21].调强适形放射治疗鼻咽癌38例疗效观察[J]. 现代医药卫生 2010(23)

- [22].用调强适形放射治疗与常规放射治疗治疗宫颈癌的疗效对比[J]. 当代医药论丛 2014(19)

- [23].调强适形放射治疗食管癌45例护理体会[J]. 中华全科医学 2013(12)

- [24].调强适形放射治疗对鼻咽癌患者不良反应的影响[J]. 齐鲁护理杂志 2013(13)

- [25].宫颈癌不同能量调强适形放射治疗的比较[J]. 中国辐射卫生 2010(04)

- [26].营养干预对适形放射治疗食管癌患者作用的研究[J]. 中国继续医学教育 2015(25)

- [27].鼻咽癌调强适形放射治疗及摆位技术(附33例报告)[J]. 广西医学 2008(06)

- [28].阿帕替尼联合调强适形放射治疗对肝转移癌的临床疗效及预后分析[J]. 癌症进展 2020(03)

- [29].宫颈癌调强适形放射治疗的可行性及优势研究[J]. 检验医学与临床 2019(17)

- [30].食管癌调强适形放射治疗靶区界定研究综述[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2015(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4001ef17943535df1f6a8f02.html