# 浅谈手持X射线荧光光谱仪对铜选矿指标的测试分析赵海山

内蒙古巴彦淖尔市西部铜业有限公司内蒙古巴彦淖尔市015000

摘要：X射线荧光光谱仪广泛应用于质量控制、材料分类、合金鉴别、安全防范、事故调查等现场应用领域中。本文介绍了铜选矿过程中，利用铜矿石的物理性质对铜矿石中主次元素进行定量分析的物理分析方法；分析了矿石细度、干湿度对分析的影响；以及工作曲线的制作和结果对比。实验证明这种方法能精确测量含量5%以下铜矿石，对选矿工艺有重要的指导意义。快速精确的分析结果，昂贵分析成本的大幅降低，重大决策的快速制定，均可在快速分析的刹那间轻松实现。

一、便携式手持荧光仪在选矿厂的应用

1.用手持荧光仪在选矿制样室直接测定样品品位，可缩短结果报出时间最少30分钟，并且可以随时取样及时测定；

2.车间取制样员对压片机、荧光仪的使用及操作方法需熟练掌握；

4.手持荧光仪操作必须设有密码保护，完全由车间取制样员操作、保管，不得交给无关人员操作。

5.手持荧光仪测定结果按照30%的比例利用其它化学分析方法复测，确保测定结果稳定、可靠，快速指导生产；

二、实验部分

试验样品是获各琦铜矿选矿流程样：铜选矿原矿、尾矿、精矿。

1.仪器：nnov-Xa-6000型X射线荧光光谱仪；

SM-1型振动研磨机；手工研磨（研钵）

BP-1型粉磨压片机（大于40MPa）

2.试样的测定过程

选矿流程工艺中Cu元素的测量条件：试样在105℃烘箱中烘干10分钟至15分钟（因样量各自不同，从烘箱中拿出样品放在橡胶板上看是否有潮气来判断是否烘干）；将烘干的样品手工研磨后过200目筛；把制好的粉磨样品放入塑脂环中，压片机压力35MPa，1分钟压片成型；将手持荧光仪测定口垂直于试片平面测定品位。

3.标准样品的确定

标准样品经多次化学分析及北矿院外检作为已知标准值。

4．工作曲线的制作

在EXCXL表格中新建一条数据散点图，通过仪器测定的标准样品的X射线荧光分析值得到一条与该元素含量对应关系的曲线或直线Y=AX+B.将A、B输入到仪器对应的元素曲线内，经过多次校正既得出该元素曲线。

5．漂移校正

仪器随着时间的推移，温度的变化或者探测器状态的微小变化都会对测量结果产生较大的影响。测样时带管理样，可实时监控仪器曲线漂移程度，测量值发生变化时，就要对曲线进行漂移校正。

6.试验数据统计表（本周仍在试验中）A代表流程样化学分析结果、

B代表便携式荧光仪结果

三、试验结论

1.原矿测定结果高于化学分析结果0.003；

2.尾矿测定结果高于化学分析结果0.001；

3.精矿测定结果高于容量分析结果0.121；理论回收率降低0.06个百分点；

四、结论：

通过该仪器分析结果和化学分析结果的对比。实验证明该仪器分析时必须通过粉磨压片法，能实现铜选矿流程工艺中的原、尾、精矿快速测定，尤其原矿品位、尾矿品位测定误差能够符合指导生产的要求，精矿测定误差虽然不能达到原、尾那样的精准度，但是也可以基本体现选矿过程精矿指标情况。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57918110cd3b0a82122edaff.html