# 基于PDA和蓝牙的数字化γ能谱仪的研制

### 论文摘要

野外γ能谱测量是使用便携式γ能谱仪在野外现场直接测量地表岩石、土壤和矿石中铀（U）、钍（Th）、钾（K）的含量,获得相关核素的信息。它被广泛应用于地质填图、放射性矿产和非放射性矿产勘查、水文地质和工程地质调查、建筑材料及环境监测等工作。由于γ能谱仪需要兼备野外能谱信号的采集与现场数据的处理能力,对仪器的便携性、实用性、操作性等要求较高。针对以往的便携式γ能谱仪功耗较高、数据处理速度较慢、并且主机与探头分离,要通过电缆连接才能进行数据交换,操作复杂等不足,笔者开展了一种基于PDA和蓝牙的数字化γ能谱仪的研制:以PDA作为γ能谱仪的数据采集与处理的主机,将探头设计成数字化,即将探测器、放大器、蓝牙内嵌式模块及多道脉冲幅度分析器集成在一起,通过蓝牙与PDA通讯。在PDA上基于Windows Mobile系统,利用嵌入式Visual C++语言开发γ能谱仪的应用软件,实现与探头的无线通讯,完成相应的谱数据分析、处理及GPS功能。本论文源自“863计划”重大科研项目—“航空伽玛能谱勘查系统研发”（编号:2006AA06A207）,旨在为航空γ能谱测量在地面开展方法实验,提供一种便携、快速、智能的γ能谱仪设备。本论文在前人的工作基础上,对传统分离式结构的便携式多道γ能谱仪进行了多项改进,取得的技术成果及创新点如下:1.将蓝牙低功耗技术应用于γ能谱仪,实现无线传输,有效地避免传统能谱仪中的电缆故障;2.首次在国产便携式γ能谱仪中,实现了实时GPS地理信息采集记录;3.采用了智能化稳谱,可以有效抑制谱漂带来的影响;4.大大提升了能谱仪的数据处理能力及运行速度,同时也大大提高了仪器的轻便性和操作性;5.仪器的功耗更低,电池可以连续工作25小时;6.本论文开发的软件与以往的γ能谱仪应用软件相比特色在于:1)采用离散函数褶积滑动变换法对谱线进行光滑,谱光滑的效果更好;2)采用512道谱线进行谱分析,有效地减小了谱线的统计涨落,谱分析的效果更好;3)针对不同含量比例的铀钍钾,采用3种模式进行能量刻度,保证数据分析的准确性;4)支持核素识别功能,方便用户准确鉴别放射源种类;5)采用2G容量的存储卡实时存储测量数据;6)基于Windows Mobile系统开发的用户界面,支持触屏操作,极大地方便了用户操作仪器和分析谱数据。对于一些核测量现场,有时存在电磁干扰、强辐射以及强放射性等问题,借助蓝牙技术,工作人员可以通过PDA远程遥控仪器,从而避免现场测量中放射源对人体的辐射和吸入性的内照射,这使基于PDA和蓝牙的γ能谱仪有着良好的实用价值和应用前景。通过测试和实际使用,证明基于PDA和蓝牙的γ能谱仪重量<2.7kg,功耗<1.4W,能量分辨率≦8.6%（对137Cs的0.661MeVγ射线）,分析K、U、Th的误差分别为:K<5%,U<7%,Th<5%,特征峰谱漂≦±1道,仪器的性能稳定可靠,操作方便,测量准确,适用于野外现场和室内对各种放射性物质的γ能谱测量。目前该仪器已实现小规模生产并推广应用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 1.1 选题依据及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 研究内容与成果

- 第2章 γ能谱测量的理论基础

- 2.1 天然γ射线的来源

- 2.2 γ射线的探测

- 2.2.1 γ射线与物质的相互作用

- 2.2.2 γ射线探测器

- 2.3 地面γ能谱测量原理

- 第3章 系统设计方案

- 3.1 γ能谱仪的工作原理

- 3.2 分离式便携式γ能谱仪

- 3.3 新型一体化便携式γ能谱仪的设计方案

- 3.4 方案论证

- 3.4.1 PDA 的发展及其操作系统

- 3.4.2 蓝牙技术

- 第4章 一体化γ能谱仪的硬件研制

- 4.1 数字化探头的电路结构

- 4.2 电源电路

- 4.2.1 3.3V 直流电源

- 4.2.2 9V 直流电源

- 4.2.3 高压电源模块

- 4.3 控制器的设计

- 4.3.1 LPC2148 最小系统

- 4.3.2 ARM 与蓝牙内嵌模块的接口电路

- 4.4 脉冲放大电路

- 4.5 多道脉冲幅度分析器

- 第5章 γ能谱仪应用软件的设计

- 5.1 开发平台

- 5.2 软件的总体设计与结构

- 5.3 蓝牙虚拟串口控制程序的设计

- 5.3.1 设计思路

- 5.3.2 软件实现

- 5.4 GPS 数据接收和处理程序的设计

- 5.5 谱数据分析和处理程序的设计

- 5.5.1 谱数据光滑

- 5.5.2 能量刻度

- 5.5.3 寻峰及确定峰的左右边界

- 5.5.4 核素识别

- 5.5.5 计算峰面积

- 5.5.6 采用512 道谱线进行含量分析

- 5.6 智能化稳谱程序的设计

- 5.6.1 设计思想

- 5.6.2 软件实现

- 5.7 文件管理

- 5.7.1 保存文件

- 5.7.2 打开文件

- 5.8 用户操作界面程序的设计

- 第6章 仪器的主要技术指标及应用

- 6.1 蓝牙通讯及抗干扰能力测试

- 6.2 能量分辩率测试

- 6.3 主要技术指标

- 6.4 应用试验

- 6.4.1 仪器标定

- 6.4.2 仪器的稳定性及一致性检查

- 6.4.3 野外测试试验

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间取得学术成果

### 相关论文文献

- [1].运用PDA观看视频演示与康复操结合对类风湿性关节炎生活质量的影响[J]. 中国数字医学 2019(12)

- [2].PDA移动设备及护理信息系统在临床护理中的应用分析[J]. 中国医疗设备 2019(S2)

- [3].品管圈活动在提高静脉输液PDA扫描成功率中的应用[J]. 实用临床护理学电子杂志 2019(48)

- [4].基于PDA的中小型企业进销存管理系统设计[J]. 船舶职业教育 2019(06)

- [5].“互联网+”环境下我国医学院校图书馆实施PDA模式策略研究[J]. 数字技术与应用 2020(08)

- [6].输液治疗中护士使用PDA核查的干预效果[J]. 首都食品与医药 2018(08)

- [7].三种电子书PDA模式影响研究——以香港科技大学图书馆为例[J]. 现代情报 2016(12)

- [8].PDA在手术室医疗器械管理中的应用意义分析[J]. 中国医疗器械信息 2016(04)

- [9].PDA在我国高校图书馆的应用研究[J]. 四川图书馆学报 2016(06)

- [10].应用PDA盘点提高门诊药房管理水平[J]. 世界最新医学信息文摘 2016(A2)

- [11].PDA在公共图书馆实施应用的SWOT分析及启示[J]. 河南图书馆学刊 2017(03)

- [12].我国公共图书馆PDA项目实践创新与发展趋势[J]. 数字图书馆论坛 2017(03)

- [13].PDA在桥梁检测中的应用分析[J]. 建设科技 2017(10)

- [14].我国公共图书馆PDA实践持续创新的难题与主要对策[J]. 图书馆理论与实践 2017(04)

- [15].我国高校图书馆实现馆际互借型PDA的建议--基于福建省本科院校的调查[J]. 情报探索 2017(04)

- [16].PDA在静脉输液风险安全管理中的应用[J]. 中西医结合护理(中英文) 2017(07)

- [17].品管圈在提高PDA夜间分级护理巡视率中的应用[J]. 甘肃科技 2017(18)

- [18].读者荐购应用现状对构建我国高校图书馆PDA模式的启示——以辽宁省公立本科高校图书馆为例[J]. 图书馆研究 2017(05)

- [19].PDA在桥梁检测中的应用探讨[J]. 黑龙江交通科技 2015(10)

- [20].PDA无线局域网建设的探索与研究[J]. 中国卫生信息管理杂志 2016(02)

- [21].浅议PDA在高校图书馆的实践应用[J]. 信息系统工程 2016(05)

- [22].品管圈在降低成人输液室PDA漏扫码次数中的应用[J]. 医疗装备 2016(14)

- [23].图书馆联盟电子书PDA模式及关键问题分析[J]. 中国图书馆学报 2016(04)

- [24].基于PDA的水准测量电子记簿软件设计与实现[J]. 测绘技术装备 2016(03)

- [25].品管圈在提高护士PDA使用率中的应用[J]. 当代护士(下旬刊) 2015(02)

- [26].PDA在统计调查中应用的前景[J]. 现代经济信息 2015(05)

- [27].PDA应用对基础护理质量的影响[J]. 当代护士(中旬刊) 2015(10)

- [28].基于PDA的图书馆采购模式建设的研究[J]. 知识文库 2017(01)

- [29].PDA在森林资源连续清查中的有效利用[J]. 花卉 2017(08)

- [30].PDA运用与机动车查验规范化建设要点浅析[J]. 科技资讯 2018(36)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5aa7ea4ffc348c93f3b25715.html