# 4D-CT重建及其在放疗中的应用研究

### 论文摘要

CT图像具有独特的空间分辨和密度分辨优势,是影像技术发展过程中里程碑式的突破。作为一种间接成像技术,与常规X射线透视相比,普通CT图像不能实时反映人体内脏器官随呼吸运动变化的规律,但通过计算机进行三维重建后可以反映其空间结构。近年来,随着影像技术的进步,为了进一步反映人体内脏器官随呼吸运动变化的特征,把时间因素纳入CT图像的扫描和重建过程便出现了四维计算机断层摄影（Four Dimensional Computed Tomography,4D-CT）,与普通CT相比,4D-CT大大减少了呼吸运动伪影,不仅能真实地再现肝、肾、肺和膈肌等内脏器官的形态,而且能反映它们的运动范围和运动方式。4D-CT图像与放疗技术相结合,对运动靶区的精确放疗产生了深远的影响:①利用4D-CT图像分析靶区及正常器官在呼吸过程中位置和体积的变化规律,有助于根据患者独特的运动特征进行个体化放疗计划设计,减少靶区照射范围,在提高靶区受照剂量的同时,降低正常组织的毒副作用。②在体部立体定向放疗过程中,用4D-CT图像能方便、准确地研究不同腹压时肿瘤和器官的运动规律,指导放疗过程中腹压技术的使用,达到精确放疗的目的。③用4D-CT图像还可分析靶区与内外标记的相关性,与其它四维影像技术相结合进行精确的四维图像引导放疗,实现肿瘤放疗技术从三维到四维的跨越。但是,现有的4D-CT图像重建技术仍有这样或那样的缺陷,在放疗中的应用还受到多方面的限制,主要包括:①没有国产的4D-CT系统,进口系统不但昂贵,而且依赖于呼吸监测装置,只能在少数新型CT机上实现4D-CT图像重建。⑦由于4D-CT图像数量众多,通常有1000～2000张,甚至更多,在目前缺乏成熟的四维放疗计划系统的情况下,在4D-CT中勾画靶区和危及器官的工作量约10倍于常规三维适形放疗,使靶区勾画成为制约4D-CT在放疗中广泛应用的瓶颈。③不同相位4D-CT中,运动靶区受照剂量的计算和验证仍然困扰着四维放疗。为了克服4D-CT图像重建对呼吸监测系统的依赖,在普通螺旋CT机上实现4D-CT图像重建,Berlinge等提出了利用杠杆原理的“针影轨迹”重建法,但这种方法在重建过程中能识别的相位数较少,通常只有5个,而且不能识别呼气或吸气的中间状态。为了便于4D-CT在放疗中的应用,McClelland等提出了基于运动模型的连续4D-CT重建法,Zeng等提出了迭代模型重建法。虽然,采用这两种方法重建的4D-CT图像质量较高,但其最大的缺陷是计算时间长达数小时,临床实用价值有限。因此,研究4D-CT图像重建技术及其在放疗中的应用,无论从社会效益还是从经济效益出发,都具有不可估量的价值和意义。在全面总结进口4D-CT图像重建系统的优缺点及其在放疗应用中存在的问题之后,研究中提出了两种新的4D-CT图像重建法,并编写了相应的软件系统,实现方便、快捷的4D-CT图像重建,打破了没有国产4D-CT图像重建系统的局面,并在此基础上进行了4D-CT图像在放疗中的应用研究,主要内容可概括如下:（1）呼吸运动对靶区三维重建的影响。用步进马达、驱动器、导轮、有机玻璃球、低密度泡沫等模拟呼吸运动体模。用GE LightSpeed 16排螺旋CT对体模进行扫描,分析不同螺距、层厚和运动周期对靶区扫描后三维重建体积和形态的影响,并计算动态靶区重建体积相对于静态靶区重建体积的偏差。研究中发现:①对于静态靶区,改变扫描层厚与螺距对三维重建体积和外观的影响不明显:②对于动态靶区,不同运动状态下扫描后,重建体积和外观差异显著,其相对偏差的变化范围与靶区大小有关,外形较小的靶区为-39.8%～89.5%,外形较大的靶区为-18.4%～20.5%,说明呼吸运动对靶区三维重建的影响很大,三维适形放疗计划设计所采用的CT图像必须是靶区处于相对静止状态下扫描的图像,否则,放疗计划设计中将存在很大的误差。因此,减少运动伪影并在放疗计划和实施过程中充分考虑靶区的运动规律是实现精确放疗的必要条件。（2）根据对4D-CT图像重建原理的分析,结合扫描时图像之间的内在联系,本研究创造性地提出了基于“相??像最相似原理”的4D-CT重建法,用VC++程序设计语言和可视化工具软件包（Visual Tools Kits,VTK）开发了相应的软件系统。对自由呼吸状态下的患者进行多床位的“电影”（Cine）扫描,每个床位处Cine扫描的持续时间等于患者的呼吸周期加上1秒。扫描后把相邻图像问的互信息作为相似性的测度,据此对所得扫描图像进行相位排序,实现4D-CT图像重建。实验结果表明,这种方法重建的4D-CT图像质量高、运动伪影显著减少,不仅真实地再现了靶区形态,而且反映了靶区随呼吸运动变化的规律。其不足之处是重建时间稍长,当CT层数在1000～2000时,在Dell Latitude 620笔记本电脑上重建一个相位4D-CT的时间约3-5分钟,另外,该方法不能直接确定呼吸相位。（3）针对上述不足,为了实现更简便、高效的4D-CT重建,研究中进一步提出了基于呼吸运动过程中胸腹体积/肺体积变化的4D-CT重建法,开发了相应的软件系统,其主要模块包括:数据传输、CT图像读入、阈值分割、体积计算、相位排序、分相4D-CT重建、动态显示、结果输出和打印等。研究中对典型病例进行了4D-CT重建实验,患者在自由呼吸状态下进行多床位的Cine扫描,扫描后根据所得CT图像中胸腹体积/肺体积的变化,确定每一层CT图像在呼吸周期中的相位,按不同相位对所有CT图像进行分组,得到一个完整的呼吸周期中多个相位的CT系列,实现了4D-CT重建。与昂贵的进口系统相比,本研究开发的4D-CT图像重建系统有如下优势:①能在所有普通螺旋CT上实现4D-CT重建,其重建过程不依赖于外在的呼吸监测装置,不受CT机本身的软硬件限制,具有普遍适用性。进行4D-CT重建后,可输出任一相位的4D-CT横断位、矢状位、冠状位及三维视图,方便4D-CT在后续临床和科研中的应用。②能对胸腹部带有热塑体模固定装置的放疗患者进行4D-CT重建,这是对目前进口4D-CT图像重建系统局限性的一次重大突破。当放疗患者采用了热塑体模固定装置时,由于体模的限制,患者体表不再随呼吸而起伏、或者起伏的幅度变得非常微小,在这种情况下,体表监测装置不能准确地确定呼吸相位,从而导致目前进口4D-CT系统不能正常工作。本研究开发的重建系统可根据呼吸运动过程中肺体积的变化和“相邻图像最相似原理”进行4D-CT图像重建,不受热塑体模的影响,将会大大促进4D-CT图像重建技术在体部精确放疗中的应用。③基于呼吸运动过程中胸腹体积/肺体积变化的4D-CT图像重建系统具有简便??效的优势。例如:在配置为1GB内存的Dell Latitude D620笔记本电脑上,读入1200幅CT图像（512×512）,仅需要约40秒,图像分组、排序时间不到10秒,重建任意相位的矢状位、冠状位4D-CT不到2秒。在台式PC上（2GB内存）,读入2000幅CT图像（范围覆盖全胸腹）后,也能在10秒内完成4D-CT重建过程,其效率远远高于计算时间长达数小时的基于运动模型的4D-CT重建。④实现了真正意义上的4D显示。既往4D-CT重建文献中报道了矢状面、冠状面4D-CT图像。本研究不仅完成了矢状面、冠状面4D-CT图像重建,而且完成了4D-CT图像的横断面、矢状面和冠状面3D视图重建,更逼真地反映了内脏器官随呼吸运动变化的规律。（4）在完成4D-CT图像重建研究后,基于4D-CT、平均密度投影和最大密度投影CT,研究了运动靶区的表现特征及其进行三维适形和调强放疗时的剂量分布规律:①分析肺尖、右肺和腹部靶区在4D-CT、平均密度投影和最大密度投影CT中的差异。②根据平均密度投影和最大密度投影CT的本质特征,开发了一套软件系统,该系统在生成平均密度投影和最大密度投影CT时不需要进行4D-CT重建、也不用任何呼吸监测装置,可以利用任何能进行Cine模式扫描的CT机生成平均密度投影和最大密度投影CT。③利用自制的运动体模,研究了窗宽/窗位对平均密度投影和最大密度投影CT图像中运动靶区勾画的影响,为运动靶区的精确放疗打下了基础。④在利用4D-CT研究不同相位运动靶区的剂量分布特征时,巧妙地利用了放疗计划系统的图像融合功能,得到不同相位4D-CT系列、平均密度投影和最大密度投影CT中的剂量分布,直观地反映了运动靶区受照剂量分布随呼吸运动变化的特征:（?）靶区随呼吸运动时,根据一个极限相位4D-CT设计的放疗计划可能在另一相对的极限相位中造成靶区遗漏。（?）用平均密度投影和最大密度投影CT勾画靶区后进行三维适形放疗和调强放疗计划设计,其剂量分布能很好地覆盖两个极限呼吸相位4D-CT中的靶区,不会过分扩大照射范围,使运动靶区受到合理的照射。（?）利用平均密度投影和最大密度投影CT还可大大地减轻在多相位4D-CT中进行靶区勾画的劳动强度,是充分利用靶区运动信息的一个切实可行的好方法。⑤根据靶区往返周期运动的特点,木研究提出了简化的运动靶区剂量计算“矩阵叠加”模型??atlab 7.0工具软件,编写了相应的模拟计算程序,通过计算预测运动靶区的受照剂量分布规律。（5）利用模拟呼吸运动平台和二维空气电离室矩阵MatriXX系统,研究运动靶区实际受照剂量分布的特点。研究中揭示了运动靶区的“边缘剂量模糊效应”和基于多叶准直器的调强放疗子野照射时剂量分布的“随机效应”。正是由于各子野的位置和大小不同,照射运动靶区后产生的剂量分布具有随机性,当子野剂量叠加后,剂量误差有相互抵消的趋向。体模周期运动时,对三维适形放疗照射,在运动方向上所测剂量分布半影较静态时增加6～9 mm,高剂量区域向内收缩约5mm,低剂量区域向外扩张约5mm,但50%等剂量曲线范围及中心区域剂量未见明显改变;调强放疗各子野单独照射且以测量平面最大剂量为归一剂量时,运动和静止状态下所测剂量差异介于-56.4%～56.1%,其平均值约±27%。调强放疗计划所有子野叠加照射时,两种运动状态下在射野中绝大部分区域的剂量分布相对偏差＜±3%,其偏差主要出现在射野边缘,最大约±15%,这与三维适形放疗照射的特点相似。说明无论是三维适形放疗还是调强放疗多次分割照射后,周期运动靶区中心区域受照剂量与静态靶区相近,但高剂量区域向内收缩,低剂量区域向外扩张,实验测量结果与运动靶区剂量计算的“矩阵叠加”模型的预测结果相一致,为利用4D-CT进行运动靶区的剂量评估提供了一种新的方法。在论文最后总结了研究工作已取得的成果,指出了存在的不足和下一步工作的计划,并列出4D-CT系统中的部分程序流程图和源代码。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的目的和意义

- 1.2 研究内容和组织结构

- 1.3 参考文献

- 第二章 4D-CT重建及其应用研究新进展

- 2.1 4D-CT重建及其改进方法

- 2.1.1 4D-CT重建

- 2.1.2 4D-CT重建方法的改进

- 2.2 4D-CT的应用研究

- 2.2.1 靶区体积和位置的变化

- 2.2.2 腹压与靶区运动的关系

- 2.2.3 靶区与内外标记的相关性

- 2.2.4 4D放疗计划设计

- 2.2.5 运动靶区的剂量分布

- 2.3 小结

- 2.4 参考文献

- 第三章 周期运动伪影对靶区三维重建的影响

- 3.1 体模及扫描参数

- 3.1.1 运动平台

- 3.1.2 CT扫描参数

- 3.2 CT扫描及三维重建

- 3.2.1 静态扫描重建

- 3.2.2 螺距对运动靶区三维重建的影响

- 3.2.3 周期对运动靶区三维重建的影响

- 3.2.4 初始相位对靶区三维重建的影响

- 3.3 分析讨论

- 3.4 小结

- 3.5 参考文献

- 第四章 基于相邻图像最相似原理的4D-CT重建

- 4.1 材料方法

- 4.1.1 静态扫描

- 4.1.2 电影模式（Cine）扫描

- 4.1.3 互信息计算

- 4.1.4 CT图像按相位排序

- 4.2 结果

- 4.2.1 静态扫描和Cine扫描直接重建

- 4.2.2 基于相似性原理的4D-CT重建

- 4.3 讨论

- 4.3.1 4D-CT重建系统的比较

- 4.3.2 有待改进的方面

- 4.4 小结

- 4.5 参考文献

- 第五章 基于胸腹/肺体积变化的4D-CT重建

- 5.1 材料与方法

- 5.1.1 模体扫描

- 5.1.2 屏气状态下断层扫描

- 5.1.3 自由呼吸状态下螺旋扫描

- 5.1.4 自由呼吸状态下Cine扫描

- 5.1.5 4D-CT重建

- 5.2 结果

- 5.3 讨论

- 5.3.1 4D-CT的作用

- 5.3.2 呼吸周期的重复性问题

- 5.3.3 呼吸训练的作用

- 5.3.4 噪声对4D-CT重建的影响

- 5.3.5 4D-CT重建效果比较

- 5.3.6 4D-CT重建后的残余伪影

- 5.3.7 基于体积变化重建4D-CT的优势

- 5.4 小结

- 5.5 参考文献

- 第六章 4D-CT在放疗中的应用研究

- 6.1 设备材料

- 6.2 4D-CT扫描及预处理

- 6.2.1 Cine扫描

- 6.2.2 生成AIP/MIP CT

- 6.3 4D-CT、AIP和MIP CT中靶区对比

- 6.3.1 AIP和MIP CT中靶区对比

- 6.3.2 4D-CT与AIP CT中靶区对比

- 6.3.3 4D-CT与MIP CT中靶区对比

- 6.4 运动靶区剂量分布

- 6.4.1 两极限呼吸相位4D-CT中靶区剂量对比

- 6.4.2 AIP CT与4D-CT中靶区剂量分布对比

- 6.4.3 MIP CT与4D-CT中靶区剂量分布对比

- 6.5 分析与讨论

- 6.5.1 4D-CT上靶区勾画

- 6.5.2 MIP CT上靶区勾画

- 6.5.3 AIP CT上靶区勾画

- 6.5.4 AIP和MIP CT体模实验

- 6.5.5 运动靶区受照剂量模拟计算

- 6.6 小结

- 6.7 参考文献

- 第七章 运动靶区受照剂量分布的实验研究

- 7.1 材料与方法

- 7.1.1 设备材料

- 7.1.2 放疗计划设计

- 7.1.3 测量方法

- 7.2 结果

- 7.2.1 三维适形射野照射

- 7.2.2 调强放疗射野照射

- 7.3 讨论

- 7.3.1 MatriXX测量剂量分布的优势

- 7.3.2 运动靶区边缘剂量模糊效应

- 7.3.3 调强子野的随机效应

- 7.3.4 预测与实测对比

- 7.3.5 后续工作

- 7.4 小结

- 7.5 参考文献

- 第八章 总结

- 8.1 取得的成绩

- 8.2 下一步工作计划

- 第九章 附录

- 9.1 缩略词表

- 9.2 4D-CT重建系统流程

- 9.2.1 读入CT图像及分组

- 9.2.2 阈值分割和体积计算

- 9.2.3 构建体积-时间（相位）曲线

- 9.2.4 图像重建

- 9.3 Matlab模拟运动靶区受照剂量分布程序

- 攻读博士学位期间的主要科研成果

- 1 科技成果

- 2 承担的科研项目

- 3 参与的科研项目

- 4 公开发表的学术论文

- 5 学术会议论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].低照度三维船舶图像的重建方法研究[J]. 舰船科学技术 2018(08)

- [2].医学图像重建课程的实验教学研究[J]. 时代教育 2014(17)

- [3].稀疏阵列综合孔径辐射计的欠采样图像重建[J]. 计算机仿真 2020(05)

- [4].基于压缩感知的医学图像重建方法[J]. 生物医学工程学进展 2019(04)

- [5].代数迭代图像重建技术在SPECT图像重建中应用的研究[J]. 中国医疗器械杂志 2010(01)

- [6].一种全共享低交换并行高分辨太阳图像重建方法[J]. 科学通报 2018(02)

- [7].卷积神经网络在ECT图像重建上的应用[J]. 辽宁大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [8].基于约束最小二乘法的CT图像重建[J]. 临床医学研究与实践 2018(29)

- [9].不同采样率对光声图像重建的影响[J]. 应用激光 2016(01)

- [10].层析γ扫描发射图像重建实验研究[J]. 核电子学与探测技术 2012(11)

- [11].荧光分子层析成像图像重建研究进展[J]. 中国激光 2018(03)

- [12].东芝Aquilion 64层螺旋CT机图像重建故障维修[J]. 医疗装备 2010(04)

- [13].基于梯度旋转的局部分块图像重建[J]. 江苏第二师范学院学报 2017(12)

- [14].融入背景差分连续重构的心脏医学图像重建[J]. 科技通报 2015(08)

- [15].Kalman滤波在ECT图像重建中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2019(06)

- [16].光声-超声联合图像重建方法研究进展[J]. 中国医学影像技术 2019(03)

- [17].基于GPU异构平台的实时CT图像重建系统的研究[J]. 计算机应用研究 2019(06)

- [18].单张图像重建人脸3D模型的卷积神经网络系统研究[J]. 计算机产品与流通 2019(12)

- [19].基于深度学习的图像去雾霾研究[J]. 信息技术 2018(08)

- [20].图像重建及3D虚拟现实技术在经蝶垂体瘤手术中的应用[J]. 系统医学 2018(14)

- [21].虚拟现实技术的3D激光扫描图像重建[J]. 激光杂志 2017(08)

- [22].基于统计量的加权函数图像重建方法[J]. 传感器与微系统 2017(09)

- [23].基于压缩感知的图像重构算法[J]. 科技视界 2019(01)

- [24].GE Prospeed AI CT[J]. 中国医疗设备 2010(05)

- [25].结合图像重建和L系统的虚拟水稻模型系统设计[J]. 安徽农业科学 2009(33)

- [26].基于Radon变换和包络法的CT图像重建问题研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(02)

- [27].基于图像重建的智能监控系统教学实验平台设计[J]. 云南民族大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [28].自适应零风格强度图像重建[J]. 现代计算机 2019(13)

- [29].正则化算法在CT图像重建上的应用[J]. 计算机系统应用 2017(12)

- [30].稀疏角度CT图像重建算法研究[J]. 计算机应用与软件 2018(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/75c6c68290fae2cfd4c7aadb.html