# 一种太阳模拟器的光学系统设计及辐照特性研究

### 论文摘要

太阳模拟器是一种模拟太阳辐射的设备。用来模拟太阳的辐射强度、视直径、光谱特性、辐射稳定性和均匀性。本文研究的太阳模拟器主要用于太阳能资源观测用气象传感器的测试,指标方面对辐照均匀性、光谱、辐照稳定性要求较为严格。本文通过对太阳模拟器光学系统的研究,提出了光学系统设计方案,主要包括椭球聚光镜、积分器、光学滤光片、准直物镜。对各个光学元件进行了理论分析和计算,给出了光学系统的设计参数,并使用照明设计软件Lighttools对光学系统进行了建模,通过蒙特卡洛光线追迹对系统进行了仿真,验证了方案的可行性。最后经过实际测试,系统达到了辐照不均匀性≤±1%、辐照稳定性≤士1%/h、光谱辐照度分布在0.3～2.5μm范围内与AM1.5太阳光谱相匹配(匹配误差≤±20%)的技术要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 课题来源及研究目的和意义

- 1.2 太阳模拟器研究发展现状

- 1.3 本文研究的主要内容及技术指标

- 第二章 太阳模拟技术概述

- 2.1 真实太阳光辐照特征

- 2.2 太阳模拟器分类及主要技术参数

- 2.4 太阳模拟器组成与总体设计

- 2.5 同轴准直投射式太阳模拟器工作原理

- 第三章 太阳模拟器光学系统设计与分析

- 3.1 太阳模拟器光学系统组成与总体结构布局

- 3.2 光源的设计

- 3.3 衰减片设计

- 3.4 光学滤光片设计

- 3.5 聚光系统的设计及特性分析

- 3.6 光学积分器原理与设计

- 3.7 准直系统设计

- 3.8 视场光阑的设计

- 3.9 光学系统总体结构布局

- 第四章 基于LIGHTTOOLS的太阳模拟器辐照均匀性分析

- 4.1 LIGHTTOOLS照明设计软件

- 4.2 太阳模拟器光学系统建模

- 4.3 仿真计算

- 第五章 太阳模拟器性能测试及误差分析

- 5.1 测试环境

- 5.2 测试仪器

- 5.3 太阳模拟器主要技术指标的测试

- 5.4 主要技术指标的测试结果

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].扫描式氙灯太阳模拟器十维扫描系统[J]. 光学精密工程 2017(02)

- [2].太阳模拟器电控部分设计研究[J]. 今日科苑 2014(10)

- [3].航天科工成功研制口径200mm的太阳模拟器[J]. 军民两用技术与产品 2015(15)

- [4].太阳模拟器关键参量校准方法研究[J]. 计量学报 2017(04)

- [5].大辐照面积发散太阳模拟器光轴调整方法[J]. 仪器仪表学报 2018(06)

- [6].基于发光二极管的太阳模拟器的研究现状[J]. 激光与光电子学进展 2018(07)

- [7].运动式太阳模拟器控制系统设计[J]. 电子测量技术 2015(11)

- [8].移动式太阳模拟器控制系统研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [9].太阳模拟器两轴回转控制系统研究[J]. 空间科学学报 2018(01)

- [10].高准直太阳模拟器研制[J]. 航天器环境工程 2018(01)

- [11].大面积太阳模拟器辐照不均匀度A级指标的设计与实现[J]. 电子测试 2018(08)

- [12].我国最大真空太阳模拟器研制成功[J]. 起重运输机械 2016(08)

- [13].大光斑高均匀度发散式太阳模拟器设计（英文）[J]. 红外与激光工程 2018(04)

- [14].特殊温度环境下太阳模拟器转台轴系精度分析[J]. 仪器仪表用户 2011(02)

- [15].太阳模拟器光斑自动对焦系统设计[J]. 光学技术 2019(02)

- [16].大型太阳模拟器准直镜装调及辐照特性测试[J]. 红外与激光工程 2019(04)

- [17].瞬态太阳模拟器光源辐照度确定的不确定度评估[J]. 节能 2019(11)

- [18].移动式太阳模拟器转动误差计算及消除方法研究[J]. 长春大学学报 2009(12)

- [19].在轨太阳模拟器双模式控制系统设计[J]. 计算机测量与控制 2013(06)

- [20].大面积发散太阳模拟器的均匀照明[J]. 光学精密工程 2019(03)

- [21].大面积双光源稳态太阳模拟器的研制[J]. 现代科学仪器 2012(02)

- [22].倍福:系统集成模块助力控制高通量太阳模拟器[J]. 自动化博览 2018(09)

- [23].基于太阳模拟器阶梯式补偿滤光片的研究[J]. 光子学报 2017(11)

- [24].基于轨道参数算法的全天候室内太阳模拟器的研究[J]. 半导体光电 2014(06)

- [25].红外笼、红外加热片和太阳模拟器对比热平衡试验圆满完成[J]. 航天器环境工程 2010(01)

- [26].气象辐射用太阳模拟器组合聚光镜设计[J]. 气象水文海洋仪器 2018(03)

- [27].新型LED太阳模拟器光学系统设计及仿真[J]. 应用光学 2020(01)

- [28].基于LED光源的运动式太阳模拟器控制系统[J]. 空间科学学报 2020(01)

- [29].多波段LED太阳模拟器及其测试系统的研制[J]. 发光学报 2019(05)

- [30].准直光学系统热变形对太阳模拟器性能影响研究[J]. 宇航计测技术 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8032474b114ab3614018327d.html