# 止血带的规范化集中处理方法

刀静

（云南省弥勒市人民医院652300）

【摘要】目的：止血带是临床为病人静脉输液、注射，抽血及四肢加压止血所用的必备诊疗用品，止血带携带病菌数量是惊人的，无疑是重要的传染源，如果未消毒有造成感染的危险，为了确保病人安全，防治医源性感染发生，静脉穿刺用止血带必须保证一人一袋，一用一换一消毒，不得重复使用。所以减少其污染程度对控制医院交叉感染有重要意义，为加强止血带的卫生管理，本院对止血带统一消毒规范化集中处理做了一下探讨，效果良好。方法：消毒供应室按操作规范集中处理止血带。结果：将消毒供应室集中处理好储存1、3、5、7、9d的止血带进行细菌培养，物体表面细菌总数≤5cfu/cm2，且无致病菌生长。结论：由消毒供应室集中处理的止血带，能保证消毒质量，杜绝安全隐患，降低成本，提高经济效益。

【关键词】止血带消毒供应室清洗消毒

【中图分类号】R618【文献标识码】B【文章编号】1672-5085（2014）08-0255-02

一、一般资料

止血带在临床使用频率高，用量最大，且直接与患者皮肤接触，属于低度危险性诊疗用品[1]。我院消毒供应室2013年5月开始对全院使用的止血带实行集中处理供应，通过实践证明，止血带集中管理，规范处理方法，保证止血带消毒质量，能有效阻断医源性感染。

1方法

1.1制作标准：过去病房自制的止血带长短不一，过长不利于护士操作，过短容易捆伤患者皮肤。消毒供应室统一制作，选择常州市金利乳胶制品厂生产的医用止血胶管，内径×外径为5mm×7mm，裁剪长度约35cm。

1.2处理过程

①清洗：过去病房处理止血带，存在清洁不合格、消毒剂浓度不达标，消毒时有不合格，使用存在极大的安全隐患。消毒供应室人员集中回收后，首先将止血带放入1：250碱性液中，水温30℃～40℃，浸泡5～10min，然后把止血带放搓衣板上反复搓洗，清洁效果比手搓好，漂洗干净后放入500mg/L含氯制剂消毒液中浸泡30min，用纯水漂洗两次。②干燥：将止血带放入用消毒液擦拭过的甩干机中，运行5分钟，将大部分水分甩干，再放入干燥柜中干燥，设定温度90℃，运行15分钟，干燥彻底。③包装：用清洁的8号自封袋包装，15根1袋,用口取纸写明相关信息,有效期7天，标签贴在包外，放入整理箱储存发放。④检测：根据GB15982-1995《医院消毒卫生标准》，采用涂抹止血带表面进行采2样，分别将储存1、3、5、7、9d的止血带进行细菌培养，物体表面细菌总数≤5cfu/cm2，且无致病菌生长。

2结果

由消毒供应室集中处理止血带，规范了处理流程，经细菌培养1～9d，止血带表面细菌总数≤5cfu/cm，均无致病菌生长，保证了止血带的清洁消毒质量，延长了使用寿命，减少了浪费，降低了成本，消除了医源性感染隐患。

3讨论

在临床护理中，使用止血带的频率高，其与不同患者的皮肤直接接触，受到致病菌污染，会对人体造成危害。临床各科自行处理时，对止血带的处理工作不够重视，没有一个科室能做到用酶清洗，清洗污渍也不彻底，消毒液的配制及浸泡较随意，不能保证安全使用，存在交叉感染的隐患。目前，各医院对止血带的处理方法不同，经过压力蒸汽灭菌的止血带容易老化、皲裂，使用寿命短。

综上所述，我院采用以上方法处理止血带，降低成本，方便使用，保证安全，值得推广。

参考文献

[1]王爱军，李秋云，宋静.消毒供应室对止血带的管理措施[J].中国消毒学杂志，2007，24（4）：317.

[2]白丽梅.傅常清.郭欣欣.段阳.止血带张丽对浅静脉充盈度的影响[J].中华护理杂志2000,35（10）.

[3]吴成苗.李养茹止血带几种清晰消毒处理效果观察[J]2010,12,1.

[4]王爱军.李秋云.宋静.消毒供应室对止血带的管理措施[J]中国消毒学杂志.2007,24（4）1001-7658.

[5]孟庆雷.止血带反应的预防及处理[J]河南外科学杂志2009,15（5）1007-8991.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/83a99bc8fd8fc350e841ab80.html