# 钛合金/聚氨酯涂层的构建及生物相容性研究

### 论文摘要

目的①在钛合金表面上用阴极电泳涂装技术制备聚氨酯涂层;②对钛合金表面上的聚氨酯涂层进行表征检测。方法①将钛合金试件浸入注满聚氨酯阴极电泳漆的KGY4型电泳仪的沉积槽中进行阴极电泳涂装,参数如下:固体含量为12±2%;PH值为5～6（25℃）;电导率为600±300μs/cm（25℃）;溶剂含量为3-5%;漆槽温度为25±5℃;施工电压为40V;电泳时间为60S。②对钛合金表面的聚氨酯涂层进行表征测定:采用全反射红外光谱对涂层化学结构进行分析;采用扫描电镜对涂层表面的形貌结构进行观察;使用接触角测量仪对涂层表面以及钛合金表面水接触角进行测定。结果①全反射红外光谱信号特征符合聚氨酯的化学结构特征②扫描电镜显示本实验构建的聚氨酯涂层表面光滑,粗糙度低。③经接触角测量仪测定涂层表面的水接触角为92.5±1.2（?°）,而钛合金表面水接触角为65.2±1.7（?°）。结论①通过阴极电泳涂装技术可以在形态不规则的左心室辅助装置的钛合金组件表面涂覆聚氨酯。②本实验构建的聚氨酯涂层表面光滑,粗糙度低。③本实验构建的钛合金/聚氨酯涂层表面能显著低于钛合金,提高了试件的血液相容性。目的评价钛合金/聚氨酯涂层的生物相容性。方法采用体外溶血试验测定钛合金/聚氨酯涂层的溶血率;采用动态凝血实验测定钛合金/聚氨酯涂层、钛合金和聚四氟乙烯的动态凝血时间;采用全自动凝血仪测定与钛合金/聚氨酯涂层、钛合金试件和聚四氟乙烯片孵育的血液样本的凝血酶原时间（PT）,活化部分凝血活酶时间（APTT）及凝血酶时间（TT）;采用血小板黏附实验观察钛合金/聚氨酯涂层和钛合金表面血小板粘附情况;采用全身急性毒性试验检测聚氨酯涂层的生物安全性。结果①钛合金/聚氨酯涂层的体外溶血率为:0.965%;②钛合金/聚氨酯涂层组的动态凝血时间与聚四氟乙烯组相当（P>0.05）而显著长于钛合金组（P<0.05）;钛合金/聚氨酯组的凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）及凝血酶时间（TT）分别为14.0±0.2s, 23.2±0.3s和15.8±0.6s;钛合金组的凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）及凝血酶时间（TT）分别为11.2±0.7s, 20.5±0.3s, 14.1±0.2s;聚四氟乙烯组凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）及凝血酶时间（TT）的值分别为14.5±0.3s, 23.1±0.4s, 16.1±0.3s;③扫描电镜显示钛合金/聚氨酯涂层表面的血小板粘附数量显著少于钛合金表面的血小板粘附数量且激活程度低;④全身急性毒性实验中实验组动物存活良好。结论①体外溶血试验结果显示钛合金/聚氨酯涂层对红细胞破坏小,与人体血液高度相容。②动态凝血试验及凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）及凝血酶时间（TT）测定结果显示钛合金/聚氨酯涂层的凝血系统激活程度低,显著优于钛合金。③血小板黏附试验结果显示涂覆了聚氨酯的钛合金试件对血小板的激活程度低,血液相容性高。④急性毒性实验提示钛合金/聚氨酯涂层试件具备相当的生物安全性,有进一步临床应用的可能。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 前言

- 参考文献

- 第一部分 钛合金/聚氨酯涂层的构建与表征

- 引言

- 料与方法

- 结果

- 讨论

- 小结

- 参考文献

- 第二部分 钛合金/聚氨酯涂层的生物相容性研究

- 引言

- 材料与方法

- 结果

- 讨论

- 小结

- 参考文献

- 总结与创新

- 综述

- 参考文献

- 基金支持

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于二次乳化的多粒径高固含芳香族水性聚氨酯的制备[J]. 广州化工 2019(23)

- [2].硬段类型和含量对嵌段聚氨酯脲性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2020(01)

- [3].曲线超高段聚氨酯固化道床施工变形控制[J]. 铁道建筑 2020(03)

- [4].含氟聚硅氧烷对大豆油基水性聚氨酯性能的影响[J]. 胶体与聚合物 2020(01)

- [5].预制热水保温管聚氨酯炭化危害及预防[J]. 煤气与热力 2020(06)

- [6].高固含芳香族水性聚氨酯的制备与性能研究[J]. 广州化工 2020(12)

- [7].水性聚氨酯性能评估及其仿皮着色涂层应用[J]. 现代纺织技术 2020(04)

- [8].水性聚氨酯的类型、合成方法和应用[J]. 印染助剂 2020(06)

- [9].水性聚氨酯关键技术及市场新需求分析[J]. 化工设计通讯 2020(07)

- [10].聚氨酯软管气体介质泄漏率的研究[J]. 液压气动与密封 2020(09)

- [11].水性聚氨酯的高效阻燃研究[J]. 化学研究与应用 2020(09)

- [12].聚氨酯塑胶问题跑道产生的原因及改进措施[J]. 粘接 2019(11)

- [13].具有高疏水性的水性聚氨酯[J]. 乙醛醋酸化工 2019(11)

- [14].科思创展示其环保涂层织物及皮革用水性聚氨酯技术[J]. 聚氨酯工业 2016(06)

- [15].聚氨酯跑道的风险管理[J]. 广东建材 2017(01)

- [16].聚氨酯文献题录(六十)[J]. 化学推进剂与高分子材料 2017(02)

- [17].黎明化工院首创复合型聚氨酯记忆棉材料[J]. 合成纤维 2017(03)

- [18].水性聚氨酯防腐涂料的研究现状[J]. 现代涂料与涂装 2017(02)

- [19].提高水性聚氨酯耐水性的研究进展[J]. 化工新型材料 2017(05)

- [20].聚氨酯复合牵引带粘合强度校核研究[J]. 机电工程技术 2017(04)

- [21].聚醚硅氧烷二元醇改性蓖麻油基水性聚氨酯的合成及性能[J]. 中国塑料 2017(06)

- [22].抗菌水性聚氨酯研究进展[J]. 聚氨酯工业 2017(03)

- [23].形状记忆聚氨酯及其在生物医学材料中的应用[J]. 塑料工业 2017(04)

- [24].高固含量无溶剂水性聚氨酯的制备[J]. 聚氨酯工业 2017(04)

- [25].水性聚氨酯的改性及在压敏胶中的应用研究进展[J]. 胶体与聚合物 2015(04)

- [26].水性聚氨酯木器漆的研究进展[J]. 广东化工 2015(21)

- [27].水性聚氨酯薄壁材料研究进展[J]. 涂料技术与文摘 2015(12)

- [28].水性聚氨酯/羧基丁苯橡胶复合材料的制备及性能研究[J]. 涂料工业 2016(01)

- [29].聚氨酯企业有望享受税改优惠[J]. 粘接 2016(03)

- [30].水性聚氨酯复鞣剂的研究进展及发展趋势[J]. 中国皮革 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c97d334fea8a533169feabb0.html