# 电子天平计量性能检定的探讨

讷河市质量技术监督检验检测中心

摘要：科学领域以及商业领域的高速发展，使得传统的称重的精度已经无法满足高新科技的发展需要，这也就促使了电子天平的出现。相对于传统天，电子天平有着占用空间小，测量精度高等优点。电子天平使用的是在电磁力和重力达到平衡状态下测量物体质量的原理，并且在电子天平内安装有电子重力传感器等各种精密仪器，这些仪器若长时间得不到清理就会促使电子天平准确性受到较大影响，使数据结果产生偏差，直接干扰到相关工作的开展，由此，本文就电子天平的计量性能检定工作进行了分析研究。

关键词：电子天平；计量性能；检测

现代的科研、质检等领域对于称重的精度要求已经到毫克的层面，对于某些尖端领域对精度的要求会更高。由此，电子天平也在在这些领域获得了不可取代的地位。电子天平，因其内部电子机械的高精度，所以电子天平不仅在使用的时候要严格执行相关规程，并且对于电子天平的检验工作也有了相应的专业要求，需要相关人员掌握电子天平计量性能检定的技术要点。

1电子天平概述

想要充分的掌握电子天平计量性能的检定技术，就要首先对于电子天平有个较为全面的了解。

电子天平之中，由精度的不同也可以划分为很多的品种，现代常见的电子天有分析天平、常量电子天平、半微量电子天平、精密电子天平、微量电子天平以及超微量电子天平。虽然电子天平种类较多但是所采用的核心原理都是一样的，既在称量环节使用电磁力来平衡物体重力的方式来进行称量。电子天平中另一个关键部件就是传感器，一般情况下采用的传感器有电磁平衡式传感器、电容式传感器、应变式传感器。

2.电子天平检定结果的干扰因素

电子天平的高精度性能也就给天平的检定工作带来了检定内容多、程序复杂的特征，在检定环节稍有疏忽就可能导致检定工作出现偏差，这就要求检定人员能够在工作中保持注意力高度集中，为了保证检定工作的安全可靠，技术人员除了掌握相关电子天平基础构造原理之外，还需要了解影响检定工作的干扰因素，尽量杜绝人为影响因素，降低客观影响因素。

2.1预热因素

在电子天平实际操作中，主要的影响因素就是电子天平的预热时间，大部分天平说明书要求的预热时间都在半小时以上，但却没有对预热时间做出进一步的说明，并且对于不同类型的的电子天平预热时间有所不同，这就需要技术人员能够在日常工作中积累经验，在根据说明书上的提示进行灵活的掌握，通常来说电子天平的精度和预热时间是成正比的。只有充分的进行了预热，才能够保证检定工作行之有效的展开。

2.2预压因素

电子天平为了保证机身的寿命以及节能，在一定时间或者长时间不被使用的时候会自动进入休眠状态，这时候需要技术人员在检定之前进行预压操作，即将砝码放到预先加载到电子天平上，因为这一操作的主要目的是唤醒电子天平，所以不必进行归零操作。

2.3校准因素

在天平校准的环节常出现初级错误就是认在调零之后就能够进行称量操作了，但实际上调零的天平并不能够保其称量结果数据的绝对准确，只能表明天平的零位稳定性合格。一台天平合格与否，还需综合考虑其它技术指标的符合性，因存放时间较长，位置移动，环境变化或为获得精确测量，天平在使用前一般都应进行校准操作，电子天平一般都会有内部校准和外部校准在对电子天平进行检定工作时要先做好天平的校准工作。

3.电子天平的检定

3.1灵敏度和鉴别力。一个给定的重量变化，衡量器的指示值能相应的发生变化，鉴别力是指表征衡器对微小载荷的反应能力，对于电子天平来说，灵敏度没有什么实际意义，有意义的是鉴别力，而对于鉴别力的检定通常是简化处理，大多数情况下可以免检。

各个载荷点最大允许误差的检定。对于电子天平来说，最大允许误差是指，天平的线性度，这其中有一个电子天平的计算公式可以参考，是根据JJG98--90中电子天平示值误差计算公式。

3.2重复性。对于电子天平的重复性检定，旨在考查电子天平在相同的测量条件下，对多次测量的结果直接的误差值，来判断电子天平的测量结果是否有达到一致的能力，重复性检定对于电子天平的检定工作来说作用不小，JJG98――90同样对这一检定有了明确的要求，重复性误差的检定。

3.3四角误差检验。四角误差检验，具体的内容和方法在JJG98――90中同样有着明确的要求，这种检定顾名思义就是将载荷放在天平的不同位置，来检测天平的检测结果是否有较大误差，在具体的检定实践中，要按照天平的说明书的具体要求来进行四角误差的检验。

4.电子天平检定中一些需要注意的问题

4.1检定前。检定前一半是电子天平要进行检定的一些准备工作，这些准备工作都是一些基本的处理和注意事项，如将天平处在水平状态，电子天平要按照说明书上的要求进行预热、预压等等。

4.2检定中。天平检定中的工作，主要还是针对上一点当中提到的一些电子天平检定工作具体过程来展开的，结合电子天平检定工作的具体内容天平鉴别力的检定，天平各个载荷点的最大允许误差的检定，天平灵敏度的检定，天平重复性的检定，天平配衡功能的检测，四角误差的检测，天平抗倾斜能力的检查，以及一些天平性能相关的实验等，关于这些检定事项，有一些工作是可以进行简化处理的，如鉴别力和灵敏度等等，有些工作是可以进行免检处理的如鉴别力等等，但这些工作都需要结合电子天平的实际情况来具体问题具体分析，在天平检定中，最常要处理的还是各种公式与数值的测量与计算，在检定工作中，处理好以上几项工作，再按照要求，计算好各个测量任务的数值与计算公式，就能完成好电子天平的检定工作。

4.3电子天平检定的必要性。电子天平的检定工作是天平使用前一项重要的工作，其重要的意义在与保障天平的正常使用，完善天平的各项性能，保障天平质量，如果没有进行非常完善的电子天平检定工作，或者检定的工作做得不到位，就会使天平的计量性能出现偏差，在应用到实际的工作当中后，难免会对实际的工作实验或分析产生重要影响，因此对于天平的使用来说，进行天平的检定工作非常必要。

5.结束语

随着科技高精度的发展，电子天平在科研领域、质检领域以及其他方面发挥越来越重要的作用，一方面电子天平以其高精度给人们的工作带来了极大便利，但是在另一方面也给设备保养、维护、检定带来了难度，这就要求技术人员能够具有细致负责的品质，并且能够掌握电子天平的相关原理、技术。和传统天平不同，电子天平的说明书有着极高的使用价值，需要技术人员从分的进行研读，针对不同电子的特征进行合理的检定操作，以确保电子天平称量结果的长期可靠。

参考文献：

[1]阮雪林.浅析电子天平的检定与校准[J].质量技术监督研究，2011，06：20-23.

[2]刘淑凤.浅谈提高电子天平计量检定工作的方法[J].祖国，2013，04：52.

[3]李冬梅.浅谈电子天平的检定[J].科技情报开发与经济，2007，16：285-286.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cbd5e1003e8d20a4225afbf4.html