# 螺旋断层加速器MVCT影像质量分析及剂量重算的研究

### 论文摘要

影像引导放射治疗是肿瘤放射治疗的新技术,目前在国内已经得到了广泛的应用。获取患者治疗前的影像资料是实现影像引导下放射治疗的基本条件。螺旋断层加速器机载的MVCT是一种新型的影像引导设备,采用3.5MV扇形束获取CT图像。MVCT系统可用于患者照射前、照射中的位置验证,也可以用于监测整个疗程中肿瘤及周边正常器官形状位置等的变化。作为一种新型的影像引导设备,影像质量及成像剂量等是影像引导设备的重要技术指标,并对临床应用产生一定的影响,建立合理的QA程序对设备的稳定和安全运行非常重要。本研究利用CatPhan 600模体测量螺旋断层加速器MVCT的影像质量并对影响影像质量的因素进行分析,根据实际临床资料对MVCT图像进行剂量重算的可行性和准确性进行研究。结果表明MVCT影像CT值成线性分布,但是和参考CT值有一定的差别,均匀性为1.5%,空间分辨率为4Lp/cm,低对比度分辨率比诊断CT和锥形束CT差,几何准确性较好,图像无明显形变发生。MVCT成像剂量与治疗剂量相比较小,每次成像剂量约在1-3cGy左右。MVCT值与电子密度值呈较好的线性关系,MVCT图像可用于剂量计算,通过实际病例的剂量比对和剂量验证结果,我们发现MVCT图像的剂量重算结果准确可靠, kVCT剂量和MVCT重算剂量单次照射剂量的最大差值没有超过±0.09Gy,可以作为自适应放疗后续修改计划的准确依据。最后根据测试分析的结果建立了MVCT系统质量保证的内容和方法,参照设备验收程序（ATP）实际临床情况建立了每日,每周及每月的质量保证（QA）程序。MVCT图像质量比常规CT差,但是可以满足临床影像引导的要求,是实现剂量引导放射治疗（DGRT）和自适应放疗的基础。MVCT系统获取患者治疗前图像后与计划CT配准来实现影像引导的放射治疗,同时每天采集的MVCT图像可以用来进行剂量重算,评估解剖结构对剂量的影响,为影像引导放疗、剂量引导放疗以及自适应放疗的开展提供技术基础。根据制定的各项质量保证程序对MVCT系统进行定期的检测,确保该系统在临床应用中的稳定与安全。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 选题背景和意义

- 1.2 国内外文献综述

- 1.3 研究工作的主要内容

- 1.4 论文组织结构

- 第2章 螺旋断层加速器影像系统概述及基本成像原理

- 2.1 引论

- 2.2 螺旋断层加速器影像系统的基本结构及成像过程

- 2.2.1 基本结构

- 2.2.2 影像采集

- 2.2.3 MVCT 影像获取及配准

- 2.3 影像重建

- 2.4 本章小结

- 第3章 MVCT 的影像质量以及成像剂量的测量分析

- 3.1 引言

- 3.2 材料与方法

- 3.2.1螺旋断层加速器的MVCT系统

- 3.2.2 Catphan600模体

- 3.2.3 影像获取

- 3.2.4 影像质量评估

- 3.2.5 MVCT 成像剂量

- 3.3 结果

- 3.3.1 MVCT 值及线性

- 3.3.2 影像噪声和均匀性

- 3.3.3 空间分辨率

- 3.3.4 低对比度分辨率

- 3.3.5 几何准确性

- 3.3.6 成像剂量

- 3.4 讨论

- 3.5 本章小结

- 第4章 MVCT 图像用于剂量重算的准确性研究

- 4.1 引言

- 4.2 材料与方法

- 4.2.1 影像设备

- 4.2.2 MVCT电子密度曲线校准

- 4.2.3 临床剂量学验证

- 4.3 结果

- 4.3.1 MVCT值电子密度校准

- 4.3.2 剂量学比较

- 4.4 讨论

- 4.5 本章小结

- 第5章 螺旋断层加速器MVCT 系统质量保证体系的建立

- 5.1 引言

- 5.2 质量保证内容

- 5.2.1 系统安全性

- 5.2.2 虚拟等中心校准

- 5.2.3 MVCT 图像几何准确性

- 5.2.4 影像质量QA 程序

- 5.3 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].利用MVCT图像引导技术分析肝脏恶性肿瘤放疗不同体位固定方式的摆位误差[J]. 中国临床医学 2016(03)

- [2].螺旋断层MVCT在鼻咽癌自适应放射治疗中的剂量学研究[J]. 中国医学装备 2019(12)

- [3].螺旋断层放射治疗机MVCT影像质量的测量分析[J]. 中国医疗器械杂志 2010(06)

- [4].基于MVCT图像引导技术的全身一体化固定板在全中枢螺旋断层放射治疗中的固定效果[J]. 肿瘤 2017(07)

- [5].Tomotherapy不同MVCT扫描模式的成像剂量及对儿童患者位置验证精度的影响[J]. 中国医学物理学杂志 2020(01)

- [6].MVCT引导下螺旋断层调强放射治疗摆位误差及靶区边界外放分析[J]. 中国医学装备 2017(07)

- [7].鼻咽癌螺旋断层调强放疗中优化MVCT扫描范围的可行性[J]. 中国医学物理学杂志 2018(08)

- [8].螺旋断层加速器MVCT图像用于头颈部剂量计算的研究[J]. 中国医疗器械杂志 2014(02)

- [9].螺旋断层放疗MVCT成像剂量测量及其分析[J]. 癌症 2009(08)

- [10].头颈部肿瘤螺旋断层放疗的摆位误差评估与提高精度方法分析[J]. 医疗卫生装备 2017(08)

- [11].螺旋断层放疗图像引导策略的优化探讨[J]. 中山大学学报(医学科学版) 2017(06)

- [12].基于断层调强放射治疗中扇形束兆伏级CT数据分析鼻咽癌的摆位误差[J]. 实用医学杂志 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cc35f17c43576a93947f396a.html