# 同位素稀释电感耦合等离子体质谱法（ID-ICP-MS）测量血清中痕量硒的方法研究

### 论文摘要

稳定同位素稀释法具有灵敏度高，准确度好，无放射性危害，受干扰少，化学处理无需严格的定量分离的优点，被认为是微量或痕量元素测定的最佳方法。近年来，IDMS在标准物质分析方面的应用研究十分活跃。本论文对同位素稀释质谱法测量人血清标准物质中硒的分析方法进行了研究。在基于标准物质定值高精度的要求下，建立了一种用同位素稀释质谱法—IDMS（绝对测量方法）测量人血清中Se含量的方法，并对同位素稀释法的样品前处理方法、最佳稀释比、同位素测量中谱峰干扰的克服方法以及分析过程中来自于环境、试剂和容器的污染，做了深入讨论。论文首先用两种方法对人血清中Se进行了化学前处理。（1）微波消解-巯基棉分离。柱条件：5mol·L-1HCl，解脱Se条件：1mL重蒸HNO3，巯基棉最佳用量：0.14g，有效地分离出人血清样品中的Na、Mg、K、Ca等碱金属和碱土金属，硒的回收率达到92％以上。（2）微波消解-离子交换分离方法。用AG1×8阴离子交换树脂分离Se，超纯水做淋洗液，0.9mol·L-1的HCl做洗脱液，有效地分离出人血清样品中的Cl、Cu、Fe、Zn、及Na、Mg、K、Ca等碱金属和碱土金属，硒的回收率达到80％以上。在此基础上建立了由微波消解，巯基棉分离，同位素稀释多接收电感耦合等离子体质谱测量人血清中Se的分析方法。采用碰撞反应池MC-ICP-MS测量加入浓缩同位素78Se的人血清中硒的同位素丰度比78Se／80Se，Ar碰撞气流速为2.4mL·min-1，H2碰撞气流速为1.0 mL·min-1。血清中Se的测定结果为0.07571μg·g-1，相对不确定度（k=2）为±2.1％。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 同位素稀释质谱法

- 1.1.1 同位素稀释质谱法发展简史

- 1.1.2 同位素稀释质谱法的基本原理

- 1.1.3 最佳稀释比

- 1.1.4 实验程序

- 1.1.5 同位素稀释质谱法的特点

- 1.2 电感耦合等离子体质谱法

- 1.2.1 ICP-MS基本工作原理

- 1.2.2 ICP-MS的主要优点及缺陷

- 1.2.3 影响ICP-MS测量结果准确性的主要因素

- 1.2.4 ICP-MS仪器的发展及其应用

- 1.3 生物样品痕量硒元素测定综述

- 1.3.1 硒研究的意义

- 1.3.2 国内外硒成分分析现状

- 1.3.3 硒测定的样品前处理方法概述

- 1.4 本论文的选题

- 第二章 血清硒前处理方法研究

- 2.1 仪器和试剂

- 2.1.1 仪器

- 2.1.2 试剂

- 2.2 微波消解血清样品

- 2.3 分离硒方法研究

- 2.3.1 巯基棉分离硒方法研究

- 2.3.2 阴离子交换树脂分离硒方法研究

- 2.3.3 两种分离硒方法的比较

- 2.4 分离硒方法评价

- 2.4.1 ICP-QMS测定硒仪器条件优化

- 2.4.2 质谱测量参数的设定

- 2.4.3 硒含量的测定

- 2.5 小结

- 第三章 同位素稀释质谱法测量血清中硒含量的方法研究

- 3.1 仪器和试剂

- 3.1.1 仪器

- 3.1.2 试剂

- 3.2 实验步骤

- 3.2.1 最佳稀释比的计算

- 3.2.2 标定稀释剂用硒标准溶液的配制

- 78Se稀释剂的标定'>3.2.378Se稀释剂的标定

- 3.2.4 血清硒样品前处理

- 3.3 质谱测量硒同位素丰度比

- 3.3.1 硒同位素丰度比的选择

- 3.3.2 碰撞气条件的确定和SeH的校正

- 3.3.3 质谱测量参数的设定

- 3.3.4 硒同位素丰度比的测定

- 3.4 实验结果

- 3.4.1 血清中硒含量的测定结果

- 78Se浓度标定结果'>3.4.2 浓缩同位素78Se浓度标定结果

- 3.4.3 流程空白值

- 3.5 测量结果的不确定度评定

- 3.5.1 标准不确定度

- 3.5.2 合成标准不确定度

- 3.5.3 灵敏系数的计算

- 3.5.4 不确定度的评定结果

- 3.6 讨论

- 3.7 方法验证

- 3.7.1 实验步骤

- 3.7.2 实验结果与讨论

- 3.8 小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].冠心病患者血清同型半胱氨酸与血脂指标的相关性研究[J]. 中国卫生标准管理 2017(13)

- [2].海南地区健康男性血清前列腺特异性抗原参考区间的调查[J]. 广东医学 2017(18)

- [3].利培酮治疗精神分裂症前后血清脑源性神经营养因子的变化[J]. 检验医学与临床 2015(12)

- [4].脑源性神经营养因子在阻塞性呼吸睡眠暂停综合征患者血清中的表达及临床意义[J]. 职业与健康 2013(23)

- [5].呼吸机相关性肺炎患者血清内皮细胞特异性分子-1浓度及临床价值[J]. 临床与病理杂志 2020(01)

- [6].血清检验危急值的临床应用浅析[J]. 中国农村卫生 2018(07)

- [7].人血清标准物质冻干技术研究[J]. 黑龙江科技信息 2016(21)

- [8].血清同型半胱氨酸、纤维蛋白原与急性缺血性脑卒中预后的相关性研究[J]. 海南医学 2016(19)

- [9].COPD患者血清合肽素测定的临床意义[J]. 临床肺科杂志 2014(01)

- [10].血清β-人绒毛膜促性腺激素测定在诊断异位妊娠方面的应用[J]. 求医问药(下半月) 2013(08)

- [11].消化系统恶性肿瘤病人检测血清同型半胱氨酸的临床意义分析[J]. 现代预防医学 2012(07)

- [12].非瓣膜性心房颤动患者血清人巨噬细胞移动抑制因子水平的变化及意义[J]. 中国医药指南 2011(19)

- [13].帕金森病患者血清半胱氨酸蛋白酶抑制剂C水平的变化及其临床意义[J]. 中华全科医学 2016(12)

- [14].灯盏花素注射液对冠心病患者血清hs-CRP、IL-6的影响分析[J]. 北方药学 2017(03)

- [15].血清CA125在肝硬化患者中的临床意义及相关因素分析[J]. 中国卫生检验杂志 2017(12)

- [16].血清超敏C反应蛋白在急性冠脉综合征患者中的变化及临床意义[J]. 实验与检验医学 2017(04)

- [17].极低频电磁场对小鼠血清趋化因子水平的影响[J]. 环境与健康杂志 2017(05)

- [18].血清缺血修饰白蛋白与脂联素对早期急性心肌梗死患者的检测价值[J]. 临床医学 2016(07)

- [19].不同年龄段男性血清总睾酮和游离睾酮水平分析[J]. 中国计划生育和妇产科 2014(09)

- [20].血清同型半胱氨酸水平与急性脑梗死的相关性研究[J]. 国际检验医学杂志 2013(24)

- [21].血清C反应蛋白对老年社区获得性肺炎的诊治意义[J]. 中华保健医学杂志 2014(02)

- [22].皮质下动脉硬化性脑病患者血清hs-CRP测定的价值研究[J]. 中国处方药 2014(10)

- [23].血清C反应蛋白水平与脑梗死预后的关系[J]. 实用临床医学 2013(07)

- [24].脑卒中患者血清胶质纤维酸性蛋白的变化观察[J]. 检验医学 2011(11)

- [25].两种测定血清半胱氨酸蛋白酶抑制剂C方法的结果比较[J]. 检验医学 2008(05)

- [26].血清促血管生成素水平在动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者预后评估中的应用[J]. 东南大学学报(医学版) 2017(01)

- [27].薄层色谱技术在桉叶油含药血清制备中的应用[J]. 中国现代医药杂志 2017(01)

- [28].风湿免疫病患者的血清可溶性补体受体2水平变化及应用价值[J]. 标记免疫分析与临床 2016(11)

- [29].盐敏感性高血压患者血清非对称二甲基精氨酸的测定及其意义[J]. 深圳中西医结合杂志 2017(05)

- [30].急性呼吸窘迫综合征患者血清生物标志物水平的临床意义[J]. 中国卫生检验杂志 2017(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dd0ee14e0600016502c1f779.html