# 探析电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钇铁合金中铝、硅、钙、镁、锰

（中天钢铁集团有限公司江苏常州213000）

摘要：采用电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）测定钇铁合金中铝、硅、钙、镁、锰5种非稀土杂质元素.钇铁合金试样0.2000g溶于盐酸（1+1）溶液10mL中，所得溶液于100mL容量瓶中定容后供ICP-AES测定.为选择合适的分析线，先根据光谱波长表预选几条强度大，激发电位低的谱线，然后对此谱线进行轮廓扫描，从而选出一条背景平坦，信背比大，基体及共存元素干扰少或无干扰的谱线作为分析线.用基体匹配法配制标准溶液，以铁（35%）与钇（65%）配制成混合基体，配制3个标准溶液系列，所提方法适用于钇铁合金铝、硅、钙、镁、锰含量分别在0.003%～0.1%范围内的分析测定.方法的相对标准偏差（n=11）在0.74%～4.58%之间，用标准加入法对方法的回收率做试验，测得回收率在92.30%与105.00%之间.

关键词：原子发射光谱法；电感耦合等离子体；基体匹配法；钇铁合金

1试验

1.1仪器与试剂

ULTIMA2电感耦合等离子体原子发射光谱仪.标准溶液：取1.0000g/L被测元素储备溶液，采用逐级稀释法分别配制成100mg/L、10mg/L单一标准溶液，盐酸（1+9）介质.盐酸为优级纯，试验用水为超纯水（电阻率为18MΩ?cm）

1.2仪器工作条件

输出功率为1.0kW，反射功率小于2W，观测高度14mm，高斯积分，冷却气流量12L/min，护套气流量0.3L/min，进样速率1.0mL/min，积分时间0.3~0.5s.

1.3试验方法

1.3.1标准溶液的配制

配置2套标准，一套为基体匹配（用于测定样品）；一套为不带基体（用于测定试剂空白）.

采用基体匹配方法配制标准溶液，基体为2.0000g/L金属钇与金属铁（其中：铁35%、钇65%）混合溶液.用多元素含量阶梯配制方式配成3个标准溶液系列，3个标准溶液中铝、硅、钙、镁、锰各为0、1.00mg/L、2.00mg/L，盐酸（1+19）介质，用作样品检测；另采用不加基体方法配制标准溶液，用多元素含量阶梯配制方式配成3个标准溶液系列，3个标准溶液中铝、硅、钙、镁、锰各为0、1.00mg/L、2.00mg/L，盐酸（1+19）介质，用作试剂空白检测.

1.3.2样品制备及检测

称取钇铁合金样品0.2000g于100mL烧杯中，加盐酸（1+1）溶液10mL，低温加热分解清亮，取下冷却，用水定容于100mL容量瓶中，混匀，同时以相同条件制试剂空白.用相应标准溶液，按仪器工作条件对样品与试剂空白进行检测.最后结果扣除试剂空白.

2结果与讨论

2.1分析谱线的选择

谱线的选择主要考虑无基体干扰、共存元素干扰、激发电位低、根据光谱线波长表预选出几条强度大的谱线进行轮廓扫描，选出一条背景平坦、信背比大的分析谱线.各元素分析线的选择见表1.

表1各元素的分析线及检出限

2.2共存元素干扰试验

选用钇铁合金53JYFe01样品为试验对象.分别在样品中单一加入共存元素（Al、Si、Ca、Mg、Mn）量，加入量为一般钇铁合金样品最高出现含量的2.5倍（即5.00mg/L），进行干扰试验.实验证明，各共存元素在5.00mg/L含量时，在所选用分析谱线范围内互不干扰.见表2.

表2共存元素干扰试验

2）基体匹配法可以消除盐效应.溶液的黏度等物理性质均随溶液含盐的增加而增大，从而影响溶液的进样量、雾化效率及气溶胶传输效率并最终影响谱线强度.消除盐效应的根本方法是基体匹配，保持标准溶液和分析溶液有相同的含盐量.试验采用基体匹配配制方式，很好的解决了盐效应.

由于工业化生产的钇铁合金产品中，钇-铁比例一般为65%~35%之间，所以方法以此比例为基体研究对象.而在工业生产中钇-铁比例也不能排除存在波动，为了使方法的适用范围更广泛，因此增加基体波动影响试验.分别配制钇-铁比例为60%~40%与70%~30%的基体，其他杂质各为0.10g/L进行测定.实验证明钇-铁基体比例在60%~40%与70%~30%之间变化时对测定无明显影响，见表4.

表4钇-铁基体比例在60%~40%与70%~30%波动影响实验

2.3仪器工作条件和工作参数的选择

在化学实验中，影响实验结果的因素多，所波及的水平和所需实验次数也多.如果进行所有的实验，不但在成本上造成浪费，且给实验者带来许多麻烦，且最终还不一定能选择到最佳的条件组合.正交试验恰能克服以上的不足，它利用一种科学的表格──正交表来安排实验，以期获得满意的效果.所提方法根据影响测定的主要因素，采用4因素3水平正交设计，按L9（34）正交表安排试验.以（I-Ib）和I/Ib的综合值为评价指标，选择最佳仪器工作条件和工作参数，因Si的谱线相对较弱，则以Si线为试样对象，正交设计实验表见表5，最佳值见1.2仪器工作条件.

2.4方法的检出限和精密度

连续测定混合基体空白溶液11次，按3倍标准偏差计算到检出限，以10倍的标准偏差作为方法的测定下限，结果见表1.

表5正交设计因素、水平

2.5分析结果的准确度试验

因国内尚无钇铁合金标准样品，对钇铁合金样品53JYFe01进行标准加入回收试验，试验结果见表7.

表7钇-铁合金样品53JYFe01进行标准加入回收试验

3结论

各元素测定结果的相对标准偏差（n=11）在0.74%～4.58%之间，回收率在92.30%～105.00%之间.钇-铁基体比例在（60%~70%）~（40%~30%）对测定无明显影响.试验证明本方法满足钇铁中铝、硅、钙、镁、锰分别在0.003%～0.1%的分析测定.

参考文献：

[1]雷杰兵.熔盐电解制取钆、钇与铁的合金的试验研究[D].赣州：江西理工大学，2010.

[2]王其龙，吴国华，郑韫，等.钇合金化在镁合金中的应用[J].铸造，2008（9）：873-877.

[3]李雨法.钇基重稀土合金及单一重稀土合金球化能力试验[J].江西冶金，1999（2）：26-27.

[4]杨清，朱福生，许瑞高，等.钇基重稀土复合变质剂在高铬耐磨白口铁中的应用研究[J].铸造技术，2006（8）：829-833.

[5]肖勇，张财淦，辜英，等.钢铁中Y含量测定方法的研究[J].现代铸铁，2008（3）：99-101.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e2debce64eeb5c2dc1a99958.html