# 采暖热水锅炉热效率不确定度的分析

（呼和浩特市城发供热有限责任公司内蒙古呼和浩特市010010）

摘要：环境保护工作的不断增加，中国将逐渐消除生产、低生产设备，和工业锅炉是工业生产、居民生活在主要耗能设备之一，每年消耗大量的资源，与此同时，锅炉烟气中粉尘、二氧化硫和氮氧化物的城市空气污染是污染的主要来源之一，与低效率和能源消耗大，严重污染等等。锅炉热效率是反映锅炉运行状况的重要指标。通过热效率的测量，可以对锅炉的燃烧进行评价，确定提高锅炉运行效率的技术措施。

关键词：燃气采暖热水炉；热效率；不确定度；燃气热水器

对燃气采暖热水炉额定热效率进行不确定度评定和分析。供回水温差的测量不确定度对热效率标准不确定度影响最大。燃气采暖热水炉和燃气热水器的热效率标准不确定度的差异，主要由测试工况下不同的供回水温差造成。

一、不确定度原理

测量不确定度简称不确定度，是测量结果不确定的程度，用来表征赋予被测量值分散性的非负参数。JJF1059．1—2012《测量不确定度评定与表示》指出不确定度的评定主要包括：A类不确定度评定、B类不确定度评定、标准不确定度评定、扩展不确定度评定。（1）A类不确定度评定需要进行大量的重复实验，以获得大量的实验数据，在此基础上通过统计方法得到。（2）B类不确定度评定的信息来源主要包括以前观测到的数据、校准证书、检定证书或其他文件提供的数据、准确度的等级和级别、手册或某些资料给出的参考数据及其不确定度，规定实验方法的国家标准或类似技术文件给出的重复性限等。标准不确定度的计算均为B类不确定度。（3）标准不确定度评定。对于被测量Y，是直接测量量Xi的函数：

m———修正后实测的热水质量，kg

Δθ———供水温度和回水温度的差值，℃

Qp———对应平均出水温度下的测试装置热损失，kJ

ΔV———实测燃气耗量，L

QL———试验燃气在基准状态下的低热值，MJ/m3

θg———燃气温度，℃

pa———大气压力，kPa

θn———大气温度，℃

pg———燃气压力，kPa

ps———温度为θg时饱和水蒸气压力，kPa

式（5）为燃气采暖热水炉热效率的不确定度分析模型。考虑到各输入量的相关性（燃气温度和此温度下的饱和水蒸气压力强相关，其r（xi，xj）=1；其他输入量之间不相关，其r（xi，xj）=0）。

2.热效率测定。选用一台额定热负荷30kW、燃气种类为12T天然气采暖热水炉，参考GB25034—2010选用检验设备，在额定热负荷工况下对其进行热效率的测算。

3.不确定度计算。根据不确定度原理，对采暖热水炉热效率进行不确定度分析。燃气温度θg和此温度下的饱和水蒸气压力ps强相关，取相关系数为+1。其余各量均不相关。由于灵敏系数跟输入量的大小有关，因此每次测量的B类不确定度有所差异，但彼此差异很小，可忽略。B类不确定度评定是借助于一切可利用的有关信息进行科学判断得到估计的标准偏差。通常是根据有关信息或经验，判断被测量的可能值区间，假设被测量值的概率分布，然后根据概率分布和要求的概率确定k值，则B类不确定度为：

4.评价分析。ciu（xi）的绝对值越大，则该输入量的不确定度对测量结果的不确定度影响也越大。为方便对影响热效率不确定度的各因素进行权重分析，不考虑各输入量间的相关性，计算各输入量的c2iui2（xi）在热效率标准不确定度中的比值。供回水温差的测量不确定度对热效率标准不确定度的影响最大，达到65．04%，供暖水质量和燃气低热值的测量不确定度对热效率测量不确定度也有一定的影响，分别达到18．77%和13．34%，其他各输入量不确定度的总和占2．85%。供暖水质量不是通过直接测量得到的，由下式计算而来：

m=ρqtt1/3600000

式中ρ———回水密度，kg/m3

qt———供暖水流量，L/h

t1———燃气耗量为ΔV时所用的时间，s

供暖水质量的标准不确定度um是通过uρ、uqt、ut1合成而来，并对影响因素进行权重分析，其中供暖水流量的测量不确定度对供暖水质量的标准不确定度影响最大，达到80．87%。对采暖热水炉热效率测试而言，降低供回水温差、供暖水流量以及燃气低热值的测量不确定度具有非常大的实际意义。对应于相应的检测设备，提高温度传感器、电磁流量计和气相色谱分析仪的测量精度将会有效地降低热效率的标准不确定度。

总之，采暖热水炉热效率标准不确定度不因其额定热输出的改变而发生变化。通常情况下，采暖热水炉额定热效率标准不确定度大于热水器热效率标准不确定度。

参考文献：

［1］赵敦．浅谈采暖热水锅炉热效率不确定度的分析.2018.

［2］侯宇航．工业锅炉热效率测试不确定度分析.2017.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f1b5223e3fdcf933fa160efa.html