# 山东省自动气象站数据采集系统研究

### 论文摘要

地面气象观测是大气探测,乃至整个大气科学及气象业务工作基础的基础,为了获取大气状况的高时空密度、高精度、高质量的资料,山东省自2002年10月以来陆续建成123个七要素及以上的自动气象站。自动气象站的数据采集系统由传感器、采集器和外围设备三大部分组成。本论文以使用最广且故障率相对较高的CAWS600-B型自动气象站为例,深入研究了自动气象站数据采集系统的各组成部分的工作原理、接线示意和实际业务工作中的使用及维护方法。论文对自动气象站数据采集系统的体系结构、工作原理、硬件组成及软件功能、子站组网及运行监控等进行了概括说明。从维护保障的角度入手,特别针对出现的各种实际问题,研究了数据采集系统的典型故障和升级设计方法,做出了人工观测和自动观测的数据差异成因分析。包括：1)针对采集器部分,论文深入研究了状态指示异常、通信连接失败、单要素数据采集异常和全部数据缺测/异常时的故障检修方法。同时,针对雷击故障,分析了故障的检修流程、检修步骤及应急电源的使用等。2)供电系统部分介绍了根据工作指示灯的状态来检修故障的处理步骤。3)传感器部分分析了各类传感器的连接方法、日常使用维护及故障检修流程。4)针对数据跳变或超差故障,提出了容易被忽略的接线不良和信号电缆断线等故障的排除方法；提出了数据采集系统增加草温观测时的升级设计方法及其注意事项。5)针对人工观测和自动观测的仪器原理、样本、观测时次等方面的不同,分析了数据差异成因。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 中英文缩略语说明

- 第一章 前言

- 1.1 研究的背景和意义

- 1.2 国内外研究现状和发展趋势

- 1.3 山东省大监自动站故障统计

- 1.4 主要内容和实现方法

- 第二章 自动气象站系统结构概述

- 2.1 体系结构

- 2.2 工作原理及分类

- 2.3 硬件组成结构及软件功能

- 2.4 大监自动气象站的几种基本类型

- 2.5 子站组网

- 2.6 运行监控

- 第三章 自动站数据采集系统的工作原理和故障研究

- 3.1 概述

- 3.2 数据采集器的原理及故障研究

- 3.3 供电系统的原理及故障研究

- 3.4 通道防雷板的原理及故障研究

- 3.5 传感器的原理及故障研究

- 3.6 其他需注意的典型故障

- 3.7 数据采集系统的升级设计

- 3.8 自动与人工观测数据差异成因

- 3.9 小结

- 第四章 二代自动气象站的展望

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].基于双套自动气象站运行的综合集成硬件控制器故障诊断分析[J]. 气象水文海洋仪器 2019(04)

- [2].吉林省区域自动气象站雨量数据的质量分析与评估[J]. 气象科技进展 2019(06)

- [3].区域自动气象站监控报警与技术保障远程支持系统的设计与实现[J]. 山东科学 2020(01)

- [4].新型自动气象站数据传输监控及保障系统[J]. 浙江气象 2020(01)

- [5].区域自动气象站维护与保障管理探讨[J]. 农业开发与装备 2020(03)

- [6].影响自动气象站数据观测质量的因素分析及质量控制[J]. 农村实用技术 2020(01)

- [7].基于区域自动气象站实验室校准系统设计与实现[J]. 气象研究与应用 2020(01)

- [8].自动气象站虚拟培训平台技术研究（英文）[J]. 机床与液压 2020(06)

- [9].新型自动气象站技术保障原理及应用[J]. 气象水文海洋仪器 2020(01)

- [10].锡林郭勒盟自动气象站温度传感器评估分析[J]. 内蒙古科技与经济 2020(02)

- [11].区域自动气象站数据流程优化研究[J]. 气象水文海洋仪器 2020(01)

- [12].自动气象站雨量传感器评估分析[J]. 内蒙古科技与经济 2020(03)

- [13].新型自动气象站雷电灾害的原因分析及雷电防护探析[J]. 农家参谋 2020(03)

- [14].新型自动气象站的常见仪器故障及维修维护[J]. 南方农机 2020(09)

- [15].2019年金华市区域自动气象站的故障统计与分析[J]. 南方农机 2020(07)

- [16].自动气象站防雷技术措施[J]. 湖北农机化 2020(03)

- [17].乡镇区域自动气象站维护及故障处理[J]. 农村经济与科技 2020(06)

- [18].自动气象站设备保障与传输网络维护[J]. 科技经济导刊 2020(09)

- [19].区域自动气象站常见故障及维修方法[J]. 农业技术与装备 2020(03)

- [20].自动气象站的常见故障分析及维修维护[J]. 农业技术与装备 2020(03)

- [21].新型区域自动气象站的故障判断及处理[J]. 河南科技 2020(10)

- [22].区域自动气象站基本故障判别初探[J]. 科技经济导刊 2020(15)

- [23].区域自动气象站常见故障的分析与排除[J]. 农村实用技术 2020(07)

- [24].探讨新型自动气象站的维护保障技术[J]. 农村实用技术 2020(07)

- [25].区域自动气象站电源系统报警阈值研究[J]. 气象水文海洋仪器 2020(02)

- [26].双套自动气象站数据质控及参数设置应用探讨[J]. 自动化仪表 2020(08)

- [27].石河子垦区机动式自动气象站配置探讨[J]. 新疆农垦科技 2020(07)

- [28].新型自动气象站常见仪器故障及日常维护[J]. 农家参谋 2020(18)

- [29].新型自动气象站雷电灾害的原因分析及雷电防护探析[J]. 中国新通信 2020(16)

- [30].我国贫困乡镇自动气象站实现全覆盖[J]. 山西农经 2020(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f93b9632b41057b5e922dcb0.html