# 载甲氨喋呤的磷酸钙骨水泥的体外性能实验研究

### 论文摘要

目的：研究加入不同浓度甲氨喋呤（Methotrexate，MTX）对磷酸钙骨水泥（Calcium phosphate cement，CPC）的凝固时间，力学强度及显微结构的影响；并观察含甲氨喋呤（MTX）的磷酸钙骨水泥（CPC）的药物释放体系在体外模拟缓冲液中药物释放的情况。为进一步研制具有抗肿瘤复发作用的骨填充材料奠定基础。方法：将甲氨喋呤（MTX）与磷酸钙骨水泥（CPC）分别以0.1％，0.2％，0.5％的质量比混合，并设立空白对照，在预制模具中，制成数个直径0.8cm，高度1.2cm的圆柱体及三棱锥体，将空白对照及上述不同浓度的圆柱形CPC复合物分成A（空白对照）、B（含0.1％的MTX）、C（含0.2％的MTX）、D（含0.5％的MTX）四个组，每组17个样本。采用Gillmore双针法测定其凝固时间，采用CSS-2202电子万能试验机测定其轴向压缩强度，横向压缩强度及旋转拉力强度，采用高分辨率扫描电镜观察加入MTX前后CPC的显微结构变化，并用方差分析分别检测各观察结果是否存在差异。然后将上述B、C、D三组分别取一个圆柱形样本及三棱锥形样本放于恒温37℃模拟人体缓冲液中，在特定时间用高效液相色谱法测定缓冲液中甲氨喋呤的浓度，绘制药物释放曲线，观察其药物释放规律。结果：在测定凝结时间、压缩强度及观察微结构实验中，A、B、C、D各组的平均初凝及终凝时间分别为22.1min.、40.5min.；22.5min.、40.8min.；23.5min.、41.4min.；24.7min.、42.3min.，随药物浓度增加，CPC凝固时间逐渐延长，但B、C、D各组与A组分别比较无统计学差异，所得P值均大于0.05。A、B、C、D各组的平均轴向、横向压缩强度及旋转拉伸强度分别为：39.99Mpa、35.43Mpa、12.32Mpa；34.53Mpa、33.23Mpa、10.73Mpa；33.94Mpa、32.45Mpa、9.65Mpa；32.38Mpa、30.81Mpa、6.63Mpa，B、C组各项指标与A组比较得P值大于0.05，D组指标与A组比较P值小于0.05。扫描电镜可观察到CPC呈多孔晶体结构，加入甲氨喋呤不改变其基本晶体结构，MTX颗粒附着在CPC松针样结晶体表面或孔隙内。在体外药物释放实验中，甲氨喋呤—磷酸钙骨水泥复合物在体外缓冲液的药物释放缓慢而稳定，释放前期有明显的缓冲释放效应，符合Higuchi模型的药物释放规律，其药物释放浓度与速度与甲氨喋呤在骨水泥包埋量有关，与骨水泥厚度及形状无关。结论：磷酸钙骨水泥（CPC）中加入适量甲氨喋呤（MTX），其基本晶体结构没有随药物加入发生变化。加入适量不同浓度MTX，即B、C、D各组对CPC凝固时间无明显影响。质量比为0.1％、0.2％组与对照组力学强度无统计学差异，质量比为0.5％组CPC的力学强度与对照组有统计学差异，但其压缩强度位于松质骨与皮质骨之间，符合临床应用条件。并且以磷酸钙骨水泥为载体的MTX-CPC复合物，是一种稳定的药物释放体系，通过药物缓慢释放使组织周围具有稳定的药物浓度，在临床上具有骨缺损修复以及药物治疗双重功能。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 前言

- 实验材料和方法

- 结果

- 讨论

- 结论

- 参考文献

- 附图

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文

- 学位论文评阅及答辩情况

### 相关论文文献

- [1].磷酸钙骨水泥在骨修复应用研究的新进展[J]. 中国骨与关节杂志 2020(02)

- [2].载万古霉素磷酸钙骨水泥一期植入治疗慢性骨髓炎的疗效[J]. 深圳中西医结合杂志 2020(04)

- [3].磷酸钙骨水泥的性能与口腔临床应用效果分析[J]. 全科口腔医学电子杂志 2018(35)

- [4].磷酸钙骨水泥的专利分析[J]. 中国组织工程研究 2019(14)

- [5].磷酸钙骨水泥的性能与口腔临床应用进展分析[J]. 现代医学与健康研究电子杂志 2018(03)

- [6].微创椎弓根钉内固定联合磷酸钙骨水泥椎体成形术治疗胸腰椎爆裂性骨折[J]. 中国临床医学 2015(02)

- [7].万古霉素磷酸钙骨水泥治疗慢性骨髓炎疗效分析[J]. 江西医药 2013(02)

- [8].可注射磷酸钙骨水泥的研究进展[J]. 材料导报 2011(03)

- [9].磷酸钙骨水泥的合成与改进[J]. 化学与粘合 2010(02)

- [10].多孔明胶微球/磷酸钙骨水泥的制备及其性能研究[J]. 中国矫形外科杂志 2009(07)

- [11].多孔磷酸钙骨水泥的研究进展[J]. 材料导报 2009(S1)

- [12].载药磷酸钙骨水泥治疗慢性骨髓炎研究进展[J]. 中国骨伤 2008(01)

- [13].淫羊藿苷干预磷酸钙骨水泥/骨髓间充质干细胞复合体修复兔股骨缺损[J]. 中国组织工程研究 2019(30)

- [14].自固化磷酸钙骨水泥的制备及其性能评估[J]. 中国组织工程研究 2018(18)

- [15].鼻黏膜来源外胚间充质干细胞与磷酸钙骨水泥材料的体外相容性[J]. 中国组织工程研究 2018(33)

- [16].具有中空贯通管结构的磷酸钙骨水泥的制备研究(英文)[J]. 现代生物医学进展 2010(08)

- [17].新型抗结核多孔磷酸钙骨水泥缓释载体的制备与性能研究[J]. 中国矫形外科杂志 2010(23)

- [18].复合磷酸钙骨水泥改性研究进展[J]. 陕西医学杂志 2010(11)

- [19].丝素蛋白对可注射磷酸钙骨水泥细胞相容性的影响[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(03)

- [20].磷酸钙骨水泥及其作为抗生素载体研究进展[J]. 国际骨科学杂志 2008(06)

- [21].磷酸钙骨水泥的生物学特征及其作用[J]. 中国组织工程研究 2012(51)

- [22].一种可注射自固化含锶复合胶原磷酸钙骨水泥的结构和性能[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(38)

- [23].羟基磷灰石纳米晶种原位增强磷酸钙骨水泥[J]. 材料科学与工程学报 2008(05)

- [24].成骨细胞复合原位成型磷酸钙骨水泥的细胞学研究[J]. 北京大学学报(医学版) 2011(01)

- [25].磷酸钙骨水泥改性研究进展[J]. 中国矫形外科杂志 2008(01)

- [26].稀土氧化钇改性磷酸钙骨水泥的研究[J]. 陶瓷 2020(01)

- [27].经皮椎体成形术磷酸钙骨水泥治疗老年骨质疏松性椎体压缩性骨折[J]. 中国骨质疏松杂志 2010(06)

- [28].磷酸钙骨水泥/骨形态蛋白人工骨复合骨髓基质细胞构建组织工程骨[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(21)

- [29].丝素蛋白对磷酸钙骨水泥抗压强度及注射性的影响(英文)[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2008(45)

- [30].磷酸钙骨水泥替代骨的制备及其细胞生物相容性实验研究[J]. 颈腰痛杂志 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fcba5151a0fdae6bba404cb4.html